**吞咽吞咽神经和肌肉电刺激仪**

1.治疗模式：连续脉冲治疗模式

\*2.GAME模式具有力量训练、耐力训练、协调性训练三种主动肌电反馈训练程序，并在软件程序上有显示

\*3.独创设计的电极分离技术：EMG和NMES模式使用1电极电缆，更加方便临床操作性，节省换电极时间。

4.低电池报警提示功能

5.具有输出保护功能，任何单一组件具有短路保护（电极脱路或未连接电极具有提示）

6.输出波形：双相对称平衡波

7.充电式锂离子聚合电池+微型USB充电端口

8.软件控制程序具有数据存储功能

9.主机仪器中储存的数据信息可通过蓝牙传输下载到iPad上

10.最大使用电流限制保护功能：主机以及软件程序均具有电流安全保护程序，软件程序可控制主机进行二次电流限制保护。防止患者不慎触碰电流调节程序，增大电流到最大限制电流，主机提示电流已达到最大。

11.测量范围：1uV-999uV

12.最高分辨率：0.2uV

13.通频带120-1000Hz（-3dB）

14.电源：电压直流7.4V，容量650mAh

15.安全等级：内部供电BF类型

16.保护类型：II级仪器

17.关闭电流输出：1mA（最大）

18.工作电流：50—200mA

19.工作频率：20-100Hz，级差1Hz，允差+10%。

20.脉冲宽度：50~450us可调，允差+10%

21.脉冲强度：幅度0～60mA可调（负载为1000Ω）；

\*22.输出强度：0-5mA时，强度增量为1mA；

5-21mA时，强度增量为0.5mA；

21mA以上时，强度增量为0.1mA。