一、性能特点：
1、采用无油润滑真空泵作负压源，无油雾污染，可免去泵体的日常维护和保养，设备运行时压力系统不会产生正压。
*2、采用交流、外接直流和机内锂电池三种供电方式，其中机内锂电池在充足情况下可连续使用60分钟以上，并可反复充电，在病人转运过程中使用可直接接在救护车等交通工具的点烟器（DC12V）上。
3、采用恒压限流充电，可间断累加充电，在外接AC100V～240V，50/60Hz或者DC 12V的情况下均可进行充电，有电池量分段指示。
4、通过管路上的负压调节阀控制吸引时所需要的负压值，并由面板上的真空表来显示，机器管路均为硅胶材质。
5、塑料外壳美观、轻巧，携带方便，并具有墙挂式结构，可以安装在房间内和交通工具上，也可以挂在轮椅车侧面。

二、主要技术参数
*1、极限负压值：≥0.08MPa (600mmHg) 
*2、负压调节范围： 0.01MPa(75mmHg)～极限负压值
*3、抽气速率：≥20 L/min
4、噪声：≤65 dB(A)
5、贮液瓶：1000mL（PC塑料）
6、电源：AC 100V～240V，50/60Hz；DC 12V
7、输入功率：110VA
8、外包装尺寸：40.5cm×20cm×36cm
9、毛/净重：5.5kg/3.4kg