远程动态心电招标参数

一、硬件要求

采集盒：

1.1外形精巧，体积小，设备重量≤80g,方便受检者佩戴

1.2存储方式及容量： SD卡存储，容量≥1G

*1.3采集盒为彩色屏幕显示波形，可以查看电极连接情况及病人信息。

1.4具有事件按钮，可以准确记录事件发生的时间

1.5灵活的数据传输方式，同时支持SD卡拔插方式和USB2.0高速直接数据读取方式

*1.6 防水设计，记录盒可靠性更好

1.7频率响应：0.05～60Hz

*1.8输入阻抗：≥20MΩ

1.9噪声电平：≤50μVp-p

1.10极化电压：±300mV

1.11共模抑制比（CMRR）：≥100dB

1.12记录通道：12通道 /3通道 ，根据导联线自适应，不需要手工调节

*1.13采样率： ≥25.6 ksps

1.14采样率存储格式：可设置为 128、256、512、1024。

1.15 A/D转换精度：24位

1.16仅需要一节7号（AAA）电池就可以实现大于72小时数据监测

二、软件要求

2.1软件同时兼容3/12导联记录盒

2.2 重分析功能，软件可定义任意时间干扰不分析段。

2.3具有叠加反混淆分析功能，模板聚类后可将模扳的内的心电波形叠加,并能根据形态差异辨出所需要的心搏并加以修改，可浏览、分析、修改波形；具有不小于5个叠加子分析窗。 支持叠加图和直方图的联动分析和修改

*2.4具有Lorenz散点图逆向编辑条图功能，可以单独显示每个小时的Lorenz散点图。支持散点图和叠加图联合分析。

2.5软件对记录的所有动态心电图数据的ST段变化进行统计总结，显示ST段变化的趋势；可快速的查找各个时间点心电图和ST段变化，可修改/添加ST事件

2.6 具有瀑布图功能，便于观察P-R间期

2.7可以对AOO、VOO、AAI、VVI、DDD等十六种起搏器进行分析。

2.8心率变异分析：从R-R间期散点图、时域趋势图、频域趋势图、时域趋势表、频域趋势表、长时程心率变异、心率变异三维图七方面进行分析，分析全面到位

2.9具有专门的房扑、房颤分析功能，可以预测心梗患者的死亡危险。

产品认证：

2.10产品通过欧盟CE认证

2.11荣获FDA、CE认证

2.12生产厂家具备医疗器械生产企业许可证及通过ISO13485和ISO14001认证。

三、网络平台参数

1、整体要求

1.1支持动态心电图、动态血压、常规心电图，具备多网合一的功能。

1.2应具备诊断医师身份认证功能以及电子签名功能。

1.3近六年内，生产厂家无食药监部门的处罚记录。

1.4所投产品心电网络系统及心电采集设备是同一厂家产品（心电网络系统与心电图采集设备为同一品牌，以保证产品的延续与稳定），具有自主知识产权及持续升级能力，能够满足扩展新的临床应用需求。

1.5为保证系统功能的整体性和扩展性，心电网络系统能接入静态心电、动态心电、动态血压设备，实现设备原始数据在同一套系统的分析诊断，不以截屏、拷贝、拍照等方式获取片断数据。

2、网络/系统安全

2.1具备权限管理功能，所有重要操作都可设置权限，且角色权限可自定义，不同角色可分别设置不同操作权限。

2.2支持HTTPS加密传输，保证数据传输安全性。

2.3支持长时间未操作时自动退出软件，保护账户安全性。

3、质控

3.1支持危急值病例质控

3.2支持报告质量、报告时效质控

4、统计、收藏

4.1支持阳性报告统计、阳性率计算显示，可对多条件组合、各维度的申请单信息进行筛选统计，统计结果可生成图表，导出Excel文件

4.2已收藏病例展示，可根据收藏类别进行筛选，可查看收藏病例的原始波形以及诊断信息，供学术研究、教学使用

4.3支持按照公共、科室、个人三种级别收藏。

4.4支持按照室早、房早等诊断类别收藏

4.5支持静态心电、动态心电、动态血压等类型收藏