冰冻染色封片一体机（招标参数）

技术参数：

A染色机部分

※1.站点数量≤26

2.起始站点旁设有快捷启动键，一键启动。

※3.试剂缸容积：≤180ml。

※4.染色架容量：≤6片/架。

5.每个步骤设置时间：1秒 — 59分59秒。

6.可编辑程序数量：≥150套。

7.可设程序步骤：≥40步。

8.任意设置“精确”、“优先”、“不精确”，在保证染色效果的前提下提高工作效率。

9.具有“沥液”、“甩片”功能，减少试剂间的交叉污染。

10.具备质控功能，记录并可导出数据。

11.染色后自动进入封片机部分，无需人员介入，无需值守。

12.染色部分和封片部分在一台机器内，无需中间连接桥。

B、封片机部分

※1.封片速度：≥700片/小时

※2.玻片架容量：≤6片/架。

3.取片动作采用后推方式，动作简练，故障率低。

4.封好的玻片回到原染色架，封片过程不产生空架。

5.喷胶针工作位置实时检测，不在工作位置时机器不运行并自动报警。

6.具有坏盖破片、无盖玻片智能检测，坏盖玻片自动检测并移除；缺少盖玻片时吸取无效自。

7.动报警并停止工作。

8.圆弧压片，减少气泡产生。

9.线状滴胶，避免溢胶。

10.采用玻璃盖玻片，清晰、透明、无专用耗材，提高读片质量。

11.染色架自动转运至封片部分，无需人员介入。

12.封片部分与染色部分组合到一台机器内，稳定可靠。