冷冻切片机招标参数

※1、切片厚度：0-100μm；设置范围：

当设定值为0μm ～20μm时，步进量为1μm

当设定值为 20μm ～50μm时，步进量为2μm

当设定值为 50μm ～100μm时，步进量为5μm

- 修片厚度：0μm～600μm；设定范围：

当设定值为1μm ～50μm时，步进量为5μm

当设定值为 50μm ～100μm时，步进量为10μm

当设定值为 100μm ～600μm时，步进量为50μm

※3、回缩距离：0-200μm ，可设步进量5μm；

4、水平行程：25mm；垂直行程：59mm；

5、样本进样速度两档可调：300μm/s、900μm/s；

※6、冷台可同时冷冻20个组织，温度最低可达到-40℃；具有2个半导体快速制冷位点最低温度-55℃。

7、冷冻室温度范围-35℃～40℃。

8、使用样品定位系统和零点档位位置指示，样品目标定位X轴和Y轴通用12°；Z轴达到360°。

※9、 超大彩色液晶触摸屏，任何参数和功能设定都可通过触摸显示屏进行设置和制定。

10、手轮操作顺滑轻便，并带有手轮锁定装置。

11、欧洲进口品牌压缩机制冷，最大切片标本尺寸55mm*55mm。

※12、具有自动休眠、除霜、消毒功能。具有烘烤化霜功能

13、高端整机一体注塑成型，触感温和耐用且易清理。

14、无霜玻璃，可全面加热，严格保障玻璃窗不结霜。