经颅磁刺激仪技术参数

一、主要技术性能要求

1、★产品不仅能用于中枢神经和外周神经功能的检测、评定，也能用于相关脑神经及神经损伤性疾病的辅助治疗（仅用于检测和治疗研究不满足招标文件要求）；（以《医疗器械注册证》中产品适用范围为准）

2、刺激频率：0-40Hz可调;

3、★冷却系统为恒温线圈（内含液态内循环冷却系统），非风冷或静态液冷；（该设备的《医疗器械产品注册表》中应有冷却系统的相关说明或应提供国家医疗器械检测中心出具的《检测报告》加以证明，生产商或经销商自己出具的报告文件不采用）

4、★刺激线圈：能实现双面双向刺激（应出具刺激线圈图样，线圈背部加装冷却系统的不具备此功能）

5、★刺激线圈无散热孔无风扇，防尘防水，防止头发不被吸入，保护患者安全，可选配：

成人八字形线圈、成人圆形线圈、儿童八字形线圈、儿童圆形线圈、动物线圈拍；

6、★最大刺激强度不低于6Tesla（若最大刺激强度表述为双向波单边磁刺激强度，则应≧4Tesla）

7、刺激强度1.0-6Tesla连续可调；

8、磁感应强度最大变化率：40KT-70KT；

9、脉冲上升时间：60μs±10μs

10、输出脉冲宽度：340μs±20μs（若脉冲宽度表述为双向波单边输出脉冲宽度，则应≧260μs）

11、人机交互系统采用便携PC机控制操作，中文界面，非触摸屏，能实现机器开机自检、故障报警与自锁等功能。

12、电脑操作管理方式，能实现：

a)硬盘储存、USB储存；

b)专家方案、病历管理、以及病历打印输出；

c)刺激模式图形（数字）仿真、温度显示与控制保护。

13、一体式可推移整机结构：

a)静音脚轮设计；

b)可固定线圈支架；

14、具备触发输入输出通用接口。

15、单脉冲、重复脉冲、BURST、PATTEREND刺激的多种刺激模式自由调整。

16、设备生产厂家取得国际认证机构认证的ISO13485质量体系认证。

17、开放式的技术平台，可与国内外的主流肌电诱发电位仪、脑电图等设备兼容。

二、基本配置：

主机系统一台；

液态内循环冷却系统一套；

操作控制系统一套；

能与循环冷却系统配套的圆形或8字形刺激线圈一副；

线圈固定支架一套；

刺激定位5帽。