诊断图像处理软件参数：

一	总体要求

1	满足临床科室要求，中标方负责将设备运送到甲方指定地点并完成安装调试工作，凡涉及设备运输、安装、施工、人工等产生的费用均由中标方负责

2	投标产品应为知名品牌，先进机型及配置，适用于临床、科研、教学并满足将来发展临床应用领域的需要。提供 CFDA 等相关认证

3	仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接

二	技术要求

1	诊断图像处理软件

2	软硬件环境

2.1	软件环境：支持 Windows 7（64 位）、Windows8.1（64 位）、 Windows10 操作系统

2.2	客户端：CPU：相当于 Intel CORE i5 2 核 1.2GHz 及以上；内存：≥4GB；固态硬盘：≥100G

3	功能说明

3.1	本软件利用显微镜、摄像头获取临床样本的当前视野图像，对显微图像进行观察、标记及分析，标记出当前视野图像的可疑区域，并语音提示，为宫颈疾病诊断提供辅助诊断。还提供记录浏览轨迹功能，   以防医生漏看。对于疑难杂症或不确定的地方，医生可以发起远程问诊，邀请高级权威专家共同诊断，   提高基层病理诊断的质量。诊断完成提供诊断报告。由过去传统的显微目镜观察诊断，嫁接摄像头转

化为数字化识别，升级为电子阅片辅助诊断，大大降低了工作强度，减少了漏检风险，解决了复诊困难、诊断周期长等问题。产品搭配轻量级的显微镜使用，脱离重量级的扫描仪，更容易普及。

3.2	图像采集：通过摄像头把显微镜的当前视野图像采集到电脑屏幕显示，在转动 X 轴或 Y 轴移动手轮时，

电脑屏幕视野会跟着改变。

3.3	轨迹追踪：在转动 X 轴或 Y 轴移动手轮时，系统可以记录浏览轨迹，以便查看哪些地方已经看过了，

哪些没有看过，防止漏看。

★3.4	远程问诊：对不确定如何诊断的切片可以邀请权威专家问诊。点击“一键问诊”按钮发起问诊，对方接受后即开始问诊，实时视频流传输，实时语音交流，解决异地问诊难的问题。

3.4.1	问诊接收端无需安装 APP。

3.4.2	支持微信、QQ 等多种即时通讯软件分享，接收端打开链接后双方可实时共享视野 ，语音交互。

3.4.3	问诊时，基层医生操作显微镜，上级医生语音指导，双方画面同步，均可在线标记。相应标记将会在

两端同步显示，便于问诊时讨论，有助于基层医生对疑难病种诊断的学习。

3.5	直播：用于科研，教学，主播发起后，全国各地的学员都可以加入学习。

3.6	报告：支持报告的生成、编辑和预览、保存、下载，发报告有两种： 1）选择“LCT 沉降式”算法后，支持看显微镜的专家出报告；

2）接收问诊专家出正式报告或诊断意见。

3.7	图像采集时间≤3 秒。

3.8	摄像头像素尺寸：3.75*3.75μm； 单幅图像像素：1920*1080；

数字分辨率：40 倍：0.259μm, 允差±5%；20 倍：0.513μm, 允差±5%；

3.9	目镜观察与显示屏观察的图像应同步，其物方调焦量应不超过±0.05mm。

3.10	摄影、摄像视场清晰范围应不小于 75%。

3.11	显示屏视场与目镜视场内的图像中心点应基本一致，最大中心偏移量不超过显示屏视场对角线的五分之一。

3.11	显示屏上观察到的图像与用目镜观察到的图像的方位应基本一致。

3.12	显示屏视场内应洁净，亮度均匀，无影响观察的阴影、色斑、脏点、条纹及各种反射光斑或闪烁现象。

3.13	数据接口：摄像头通过 USB 接口将图像传输到客户端。

三	技术及售后服务

1	质保期≥	（提供厂家保修承诺），每年由维修工程师提供至少 2 次的免费上门维护保养工作

2	中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，

提供详细培训记录,提供设备设计使用寿命

3	维修保障：提供中文说明书、操作手册

4	一个月内非人为质量问题提供换货

5	提供设备零配件及各类耗材详细报价清单

6	到货时间：合同签订后 15 个工作日