附件1：

呼出气分析仪项目技术参数及配置需求

1.适用范围：适用于红细胞寿命测定以及检测人体呼出气中氢气（H2）、甲烷（CH4）、二氧化碳（CO2）的浓度。

2.测量原理：通过气相色谱技术检测人体呼出气中的特定气体成分浓度，根据医学诊断阈值判断是否存在匹配的阳性适应症。

3.检测方式：采集呼出气及环境气后分析。

4.检测成分：呼气及环境空气中的H2、CH4、CO、CO2。

5.测量精密度：H2、CH4≤10%，CO2≤5%。

6.满足最新国家医药行业标准《体外诊断检验系统 性能评价方法》相关要求。

7.所有呼气测定成分，均能精确测定环境本底并自带校准算法。

8.多进样通道连续测定，进样通道≥10个。

9.自带标气，开机及长时间工作后自动校准。

10.数据查询功能：提供历史数据查询、导出、打印

11.连续工作时间> 8小时

12.检测时间：≤5分钟/样

13.人机界面：全中文操作平台、支持中英文输入

14.数据通讯：HL7协议进行网络通信

15.报告输出：自主选择是否生成报告

16.检测系统：软件自动检测

17.数据储存：根据配置计算机存储空间决定

18.符合“罗马共识”呼气测定技术方法

19.售后维护：厂家根据合同提供零配件和耗材、质保