附件15：医用升温毯

*1.加热方式：热空气对流式加温

2.温度设定范围应包括：室温(降温档)、33℃～43℃

*3.温度准确度误差：≤±1℃（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）

4.超温断电报警保护：45℃软/硬件双重独立保护

5.温控超限报警：出风口温度超过设定温度±1.5℃

*6.加温时间：到达设定温度应≤2分钟（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）

*7.最大送风量：42CFM（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）

*8.工作最大噪声：46dB（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）

9.空气过滤器：0.2㎛HEPA过滤器

10.设备具有单次工作计时功能和累计工作计时和查询功能

11.报警保护功能：温控超限报警、超温报警、机械超温保护器触发报警、

风机故障报警、加热回路故障报警、传感器故障报警、过滤器维护提示

12.设备具有面板操作测试功能：对视觉报警、听觉报警、屏幕显示、各按键功能、温度传感器、风机、加热回路、机械超温保护器功能是否正常进行测试；

13.运行模式：连续运行制

14.额定功率：1400VA

15.防触电保护类型：I类

16.应用部分：防除颤BF型应用部分

17.电气安全符合GB 9706.1-2020要求，电磁兼容符合YY9706.102-2021要求（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）

18.设备符合YY9706.235-2021《医用电气设备 第 2-35 部分：医用毯、垫或床垫式加热设备的基本安全和基本性能专用要求》（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）

*19.设备报警系统符合国家强制性标准YY9706.108-2021《医用电气设备和医用电气系统中报警系统的测试和指南》（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）

*20. 加温毯细胞毒性、皮肤致敏性、皮肤刺激性符合国家生物相容性标准GB/T 16886.5-2017 （提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）

- 备注：“*”号条款必须满足，一条不满足视为投标无效，非“*”号条款，三条不满足视为投标无效。