附件17、无导管贴敷式胰岛素泵

1、胰岛素泵的规格
*1.1、模式：贴敷式无管路
*1.2、尺寸：≦59.5*40*11.1mm（长*宽*高）
*1.3、重量：≦23g（不含电池和药液）

1.4、使用温度范围：5-40℃（41-104℉)

1.5、使用湿度范围：10-93%（不冷凝）
1.6、自动关机：打开、关闭两种设置，默认关闭

1.7、自动关机等待时间：1-24小时，增量步长1，默认10

*1.8、报警提示方式亮灯(黄)，震动

1.9、有内置历史存储

1.10、低药量报警阈值：10-50U，增量步长5，默认10

1.11、电池容量：≧70mAH

2、输注规格

*2.1、基础率速度：0.025U/小时-35U/小时

2.2、基础率增量步长：0.025 U/小时

2.3、基础率预置：三种预置，每种预置最多可设置48个输注速度

2.4、最大基础率：0.1-35 U/小时，默认值：1.5 U/小时
2.5、初始基础率：0.025-35 U/小时，默认值：0.5 U/小时
2.6、临时基础率：U/小时、%和关闭三种设置方式，可记忆三组

- 最近输入的值，默认关闭
2.7、大剂量输注0.025U-25U ，三个预设值
*2.8、大剂量增量步长0.025/0.05/0.1/0.5/1 U 可选，默认0.1 U
2.9、最大大剂量1-25U，大剂量增量步长：1U，默认值为10U
2.10、延长双波大剂量：U、%和关闭三种设置方式，默认关闭
2.11、快速大剂量：打开、关闭两种设置，默认关闭
2.12、快速大剂量增量步长：0.1-2U，默认0.1 U
备注：“*”号条款必须满足，一条不满足视为投标无效，非“*”号条款，三条不满足视为投标无效。