附件1、神经肌肉低频电刺激仪

1、操作显示：12英寸液晶触摸屏。

2、输出通道：四通道脉冲输出（每个通道分两路输出）。

3、输出波形：双向不对称方波。

4、单个脉冲能量：不超过300mJ。

5、输出脉冲频率范围：0Hz～300Hz可调，允差±15%。

6、输出脉冲宽度：0.1～10ms，允差±20%。

7、刺激仪在500Ω的负载电阻下，幅值最大50V，允差±15%。

8、治疗时间：0～99min可调，允差±10%，刺激仪治疗时间结束有蜂鸣器提示声，并停止输出。

*9、负压装置吸附负压范围：0～-40kPa可调，步进-10kPa，允差±10%。

*10、输出模式：6个自动程序、5个部位模式、3个固定频率模式。

*11、储水盒具有液位检测报警功能。

*12、具有吸附海绵预加热功能。

备注：“*”号条款必须满足，一条不满足视为投标无效，非“*”号条款，三条不满足视为投标无效。