- 附件1、麻醉监护仪技术参数

- 1、监护仪结构：

- 1.1、模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥6个

- 1.2、监护仪主机每个槽位均具备插件模块红外通讯接口以及金属硬件通讯接口（非供电接口），保证模块通讯速率及稳定性

- *1.3、≥15.5英寸彩色电容触摸屏，高分辨率≥1920×1080像素，≥10通道显示，显示屏亮度自动调节，屏幕支持手势滑动操作，支持穿戴医用防护手套操作

- 1.4、配置≥4个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备

- 1.5、支持不少于38种清洁消毒剂

- 2.监测参数：

- *2.1、支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道有创血压，麻醉气体和脑电双频指数监测功能，支持房颤及室上性心律失常分析功能，室上性心动过速。

- 2.2、ECG支持3/5导心电监测。

- 2.3、支持≥27种实时心律失常分析

- *2.4、支持≥3通道心电波形同步分析，可进行多导心电分析

- 2.5、提供ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿

- 2.6、支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST

- 实时片段和参考片段

- 2.7、支持RR呼吸率测量，测量范围：1～200rpm

- 2.8、具有QT/QTc实时连续测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值的显示

- 2.9、无创血压适用于成人，小儿和新生儿

- 2.10、无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列、整点五种测量模式

- 2.11、提供辅助静脉穿刺功能

- 2.12、NIBP 成人病人类型收缩压测量：25～290mmHg

- 2.13、血氧监测适用于成人，小儿和新生儿

- 2.14、提供灌注指数（PI）的监测

- 2.15、配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级IPx7

- 2.16、有创压适用于成人，小儿和新生儿

- 2.17、IBP有创压测量范围：-50～360mmHg

- 2.18、提供肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测

- 2.19、支持多达6道IBP波形叠加显示，满足临床对比查看和节约显示空间的需求

- 3、系统功能：

- 3.1、具有图形化报警指示功能，看报警信息更容易

- 3.2、具有报警升级功能，当参数报警经过一定的时间未被处理或伴发了其他报警，就会升级到更高一个级别

- 3.3、具有特殊报警音，当监护仪在病人发生致命性参数报警时，发出特殊的报警音进行提示病人处于危急状态

- 3.4、根据病人的参数趋势变化，自动推送推荐报警限更改

- 3.5、可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，预示病人不同生理系统状态改变，提供≥10个预设组合，并允许自定义≥10个组合

- 3.6、标配具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能

- 3.7、支持≥100小时趋势表和趋势图回顾，最小分辨率1分钟

- 3.8、支持≥800条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值

- 3.9、具备≥40小时全息波形的存储与回顾功能

- 3.10、支持≥100小时ST波形片段的存储与回顾

- 3.11、患者离开科室，监护仪状态由接收患者到解除患者后，患者数据不删除，支持在监护仪回顾历史病人数据

- 3.12、提供多种工作模式：监护模式、待机模式、抢救模式，体外循环模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式

- 3.13、支持与除颤监护仪，遥测，生命体征监测仪、呼吸机混合联通至中心监护系统，实现护士站的集中管理

- 3.14、设备使用年限≥10年

- 备注：“*”号条款必须满足，一条不满足视为投标无效，非“*”号条款，三条不满足视为投标无效。