附件13、彩色多普勒超声诊断仪技术规格及要求

一、设备名称：彩色多普勒超声波诊断仪

二、设备用途说明：

心脏、腹部、妇产科、泌尿科、浅表组织与小器官、外周血管、小儿与新生儿、术中、穿刺等全身应用。

- 主要技术及系统概述

  - 彩色多普勒超声波诊断仪包括：

3.1.1高分辨率LED液晶显示器≥17.3英寸

3.1.2 超高集成度超声成像平台：a）应用板级集成优化技术，提高内部电路的整合程度，减少信号丢失，提高信噪比；b）应用多功能单元整合技术，将主机内部多个功能单元有机整合为可拆卸化整体结构，缩短维修时间，并降低维修成本和停机时间

3.1.3 数字化二维灰阶成像单元

3.1.4 数字化M型成像单元

3.1.5 数字化彩色多普勒血流成像单元

3.1.6 数字化频谱多普勒显示和分析单元

3.1.7 数字化能量多普勒，方向性能量图

3.1.8 数字化波束形成器，多倍声束处理

3.1.9 空间复合成像技术：三种模式，每种模式有3档调节；空间复合成像的聚焦宽度、

帧平均、线密度等多种参数均有多级可调；可做曲线别针试验证明≥9线发射;

3.1.10 斑点噪声抑制技术：可以支持所有探头，B模式下支持≥6级调节;

3.1.11 一键实时扫查优化技术：扫查前按下面板上该功能键，B模式扫查过程中可以实时动态优化图像的灰度、对比度和一致性等参数；频谱模式扫查中可实时动态优化基线，速度标尺等参数；切换扫查部位无需重复按键;

3.1.12 脉冲反相谐波成像（可用于所有探头）

3.1.13 宽景成像，可用于包含相控阵在内的所有探头

3.1.14 解剖M型，存储的动态图像仍可重新取M型图。

3.1.15 血管内中膜厚度自动测量：可以在同切面且无需180°旋转切面方向的状态下先后测量血管前后壁的厚度 ;

*3.1.16 内置快捷操作指导模块：通过文字、图片、视频等形式指导用户快速掌握机器操作

，可随时调阅 ，附图证明。

*3.1.17 中文操作界面

3.1.18 凸形扩展功能，可用于线阵、相控阵探头 ;

*3.1.19 系统内置操作切面实时指导工具：可在屏幕上分屏显示各脏器标准扫查切面超声图

与扫查手法图片、flash动画图并配以文字说明，可实时指导操作者找到标准切面并进行正

确测量，附图证明。

3.2 技术参数及要求

3.2.1  探头规格

3.2.1.1 激活探头接口≥3个

3.2.1.2 频率：宽频、变频探头，可视可调中心频率范围1.7-13 MHz

3.2.1.3 支持探头类型：支持凸阵、线阵、相控阵、微凸阵探头等

3.2.1.4 穿刺导向：具有穿刺引导线

3.2.1.5 扫描频率：

电子凸阵：可视可调中心频率2.0—5.0 MHz

电子线阵：可视可调中心频率6.0—13.0 MHz

3.2.1.6 相控阵探头扫描角度≥110°

3.2.2   B型成像主要参数

3.2.2.1  ≥256灰阶

3.2.2.2 发射声束聚焦：≥8段

3.2.2.3 回放重现：灰阶图像回放≥3000帧、回放时间≥60秒

3.2.2.4 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件≥30种，减少常用

所需的外部调节及组合调节

3.2.2.5 增益调节：B/M/CF/D可独立调节，TGC调节≥6段

3.2.2.6 超声系统最大探查深度≥33 cm;

3.2.2.7 系统动态范围≥263 dB

3.2.2.8 凸阵探头最大视角，18 cm深度时，帧频≥46帧；

相控阵探头90°视角，18 cm深度时，帧频≥81帧;

3.2.3   频谱多普勒

3.2.3.1 方式：脉冲波多普勒PWD；高脉冲重复频率HPRF；连续波多普勒CWD

3.2.3.2 多普勒发射频率可视可调

3.2.3.3 最大测量速度：PWD：≥20m/s ；CWD: ≥40m/s；

最小测量速度：≤1mm/s

*3.2.3.4 多普勒取样容积距离体表的深度可在屏幕上实时显示，附图证明。

3.2.4   彩色多普勒

3.2.4.1 显示方式：速度分散显示、能量显示、速度显示、方差显示；

3.2.4.2 彩色多普勒频率可视可调；

3.2.4.3 凸阵探头最大视角，最大取样框，18cm深度时，彩色帧频≥8帧；

相控阵探头90°视角, 最大取样框，18cm深度时，彩色帧频≥12帧；

3.3 测量和分析：(B型、M型、频谱多普勒、彩色模式)

3.3.1 一般测量

3.3.2 妇产科测量

3.3.3 神经及肌肉组织测量；

3.3.4 心功能测量与分析

3.3.5 多普勒血流测量与计算

3.3.6 频谱多普勒自动包络测量和计算，可自动测量和计算≥12个参数;

3.3.7 泌尿科测量与分析;

3.4 电影回放重现及病案管理单元:

3.4.1 同屏一体化智能剪贴板, 可以实时同屏存储和回放动态及静态图像，将存储的图像显

示在屏幕上实时图像的下方，随时调阅、删除、导出图像;

3.4.2 原始数据处理，可对回放的图像进行≥30种参数调节;

3.4.3 USB接口≥3个;

3.4.4 USB一键快速存储：只需一个按键一步操作即可把屏幕上的图像传输至U盘或移动

硬盘中;

3.5 输入、输出信号:

3.5.1 输入、输出接口：VGA、S-Video、Audio、USB、HDMI等;

3.5.2 DICOM3.0接口部件

- 备注：“*”号条款必须满足，一条不满足视为投标无效，非“*”号条款，三条不满足视为投标无效。