附件19、电测听（诊断型）技术参数

功能特点：

- 1、气导，骨导和掩蔽助理

- 2、纯音，啭音和脉冲音

- *3、自动阈值测试和自动阈值筛查测试

- *4、内置通讯麦克风

- *5、患者数据存储（50名预约患者和75名患者听力图）

- 6、用户可配置设置

- *7、与耳遂听TM（OTOsuiteTM）测听软件连接（NOAH兼容）

- *8自动掩蔽助理

9、技术参数：

9.1、通道： 两路独立的通道

*9.2、频率： 气导125-8000Hz，骨导250-8000Hz，误差小于±1‰

9.3、掩蔽： 窄带噪声

9.4、测试声强范围：气导-10-120dBHL，5dB步进

骨导-10-70dBHL，5dB步进

9.5、输出：气导耳机、B71骨导耳机

*9.6、自动预置测试：测试修改（升序）Hughson与Westlake模式、正常与快速模式

*9.7、自动筛查测试：可选择无结果频率阈值搜索

9.8、标准功能：纯音测听提供连续音、脉冲音和啭音

刺激：信号刺激时间可以预先设置（0.25-2.5秒）

正常：按INT键给声刺激

反转：按INT键停止给声刺激

步进可以选择1dB、2.5dB或5dB

连续衰减步进5dB误差小于1dB

步进2.5dB误差小于0.75dB、步进1dB误差小于0.3dB

9.9、失真： 气导小于2.5%

骨导小于5%

9.10、接口： RS232接口（可使用USB转换）

9.11、操作环境：温度+10℃－+35℃，空气温度30%-90%，气压860hPa-1060hPa

9.12、预热时间：    < 10 分钟。

10、标准:  听力计： EN60645-1 和 ANSI S3.6

11、患者安全： 符合 EN 60601-1， 1 类， B 型；UL60601-1 ；

CAN/CSA-C22.2 NO 601.1-90。

电磁兼容： EN 60601-1-2

12、其他:  可通过软件调整显示屏和 LED 的对比度 / 亮度。

集成式对讲麦克风。

- 备注：“*”号条款必须满足，一条不满足视为投标无效，非“*”号条款，三条不满足视为投标无效。