- 附件20、射频控温热凝设备参数要求

- *1、CFDAⅢ类产品，国产知名品牌。适应症范围包括腰椎间盘突出症引起疼痛的射频消融髓核成形术治疗。

- 2、配套耗材:一次性无菌包装射频套管针可医保收费报销，外包装带有环氧乙烷灭菌标识，具有独立的三类注册证。

- 3、电阻抗测量: 30-2800Ω，使用时可分别同时显示每一路的阻抗值；具有双相刺激波，单相刺激波，2种刺激波形；支持自动缓升功能；支持柱状图显示；

- 4、多种射频治疗模式：具有1-4路输出，热凝时可以分别设置四个不同温度和四个不同治疗时间，实时控制四个电极的温度，保证治疗的安全，可以同时治疗四个不同靶点。

- 5、脉冲射频模式具有温度模式，电压模式和脉宽模式，参数如下：

- 1）脉冲射频设定温度：30-95℃，支持高温脉冲射频；

- 2）脉冲射频电压：有效值为20V-99V(脉冲射频峰值电压可达到140Vp)，支持高压脉冲射频；

- 3）脉宽脉冲射频模式：3-40ms；

- 4）脉冲射频时间设定：0-30min；

- 6、连续射频具有标准模式和阶跃模式，参数如下：

- 1）温度设定范围：20℃-95℃；

- 2）连续射频时间设定：0-10min;

- 3）使用阶跃模式时，可以预先设定各个温度所需要的时间，启动后自动按照设定参数执行，完成全部温度和时间后自动停止；

- 7、在连续射频和脉冲射频时，支持独立设定每根电极的热凝温度和治疗时间，并支持工作过程中温度可直接调节，无需停机；

- 8、射频输出功率：≧60W，有效保证了脉冲射频的高电压输出和

- 连续射频的升温能力，机器工作稳定；热凝工作频率：488KHZ±5 KHZ；

- 9、负极片粘贴状态显示：能显示负极片粘贴是否良好；在治疗过程中实时监测负极片与人体的接触质量，防止由于负极片接触不好引起患者灼伤；

- 10、全触摸屏模式：≧12英寸全触摸屏操控简便直观，界面简洁、切换自如；

- 11、有完整的主机开机自测功能，开机后机器可对电极进行测试防止电极损坏；

- 12、射频输出时全面监控工作状态，遇到异常时停止射频输出并弹出功率输出异常报警、超温报警、断开报警等，保证手术安全性；

- 备注：“*”号条款必须满足，一条不满足视为投标无效，非“*”号条款，三条不满足视为投标无效。