附件2、病人监护仪（复苏室）招标参数

- 1：整机要求：

- *1.1、模块化监护仪，主机集成内置≥2槽位插件槽，配备呼气末CO2监测模块。

- 1.2、≥12.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达≥1280*800像素，≥10通道波形显示。

- 1.3、显示屏采用宽视角技术，支持≥160度可视范围。

- 1.4、锂电池支持监护仪工作时间≥4小时。

- *1.5、USB接口支持连接鼠标、键盘、条码扫描枪和遥控器等设备。

- 1.6、监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂≥40种。

- 1.7、监护仪主机（非辅助插件箱）每个槽位均具备插件模块红外通讯接口以及金属硬件通讯接口（非供电接口），保证模块通讯速率及稳定性

- 2：监测参数：

- 2.1、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测。

- 2.2、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。

- 2.3、提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。

- 2.4、支持≥20种心律失常分析,包括房颤分析

- 2.5、支持室上性心动过速和SVCs/min等室上性心律失常分析。

- 2.6、提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。

- 2.7、支持指套式血氧探头，满足IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。

- 2.8、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。

- 2.9、提供手动，自动，连续，序列，整点测量模式，并提供24小时动态血压统计结果。

- 2.10、无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg。

- 2.11、提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名。

- 3：系统功能：

- 3.1、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，产品用户手册提供报警限自动设置规则。

- 3.2、支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能

- 3.3、具有图形化技术报警指示功能。

- 3.4、支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。

- 3.5、支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。

- 3.6、支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。

- 3.7、配置临床评分系统，包括改良早期预警评分、早期预警评分，可支持定时自动评分功能。

- 3.8、提供计时器功能，界面区提供设置≥2个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。

- 3.9、动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示。

- 3.10、提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。

- 3.11、支持≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒相关波形，以及报警触发时所有测量参数值

- 3.12、支持它床观察，可同时监视≥10它床的报警信息。

- 备注：“*”号条款必须满足，一条不满足视为投标无效，非“*”号条款，三条不满足视为投标无效。