附件3、内镜吊塔招标参数（用于内镜中心）

*1、吊塔主体材料为高强度铝合金型材

- 2、吊塔主体表面采用优质环保抗菌涂层静电喷涂，具有抑制细菌再生的作用，抑菌性能参照JIS Z 2801标准，耐擦易清洁.

*3、吊塔转轴可在300 kg负载下可连续旋转10万次，保证吊塔长久平稳运行；（提供具有检测资质的第三方机构出具的检测报告）

*4、吊塔预埋支架垂直载荷≥1800kg，扭矩≥9200N.m，保证吊塔使用时不会出现倾斜偏移现象；（提供具有检测资质的第三方机构出具的检测报告）

5、悬臂最大承载不小于300kg，符合四倍安全承载系数；（提供第三方机构出具的检测报告）

6、气体管路为医疗专用橡胶软管，符合ISO5359-2014标准；

* 7、托盘为铝合金6063材质，六腔式结构一体压铸成型，无拼接缝隙，具有高承载性能，最大承载≥110kg，符合四倍承载安全系数；托盘整体厚度≥28mm，壁厚≥3mm

8、医用吊塔配置有四层托盘，托盘尺寸完全匹配内镜设备，有防脱落及防撞设计；

* 9、气体终端、电源插座等均可完全隐藏在吊塔箱体内部，有线缆管理模块，辅助医护人员梳理线路，避免线缆凌乱；

*10、配置内镜挂架，可悬挂2条软镜以上，挂架可拆下进行清洗、 消毒；配置阻尼式关节转动臂，可轻松定位调节位置

11、监视器上下调节角度-45°~+45°，可升降调节高度≥1000mm；监视器调节灵活，可调节到操作人员最舒适的位置

12抽屉为钢制抽屉，禁止使用PVC及塑料材质，保证经久耐用，采用自吸式标准导轨，安装于仪器平台底部，最大承载≥15kg，符合四倍承载安全系数

13、气源电源内置，可选择预留电刀专用电源；

*14、吊塔外壳涂膜附着力参照ISO2409:2013测试方法，附着力达到等级0，防止发生感控风险；医用吊塔外壳参照ISO9227:2022标准进行中性盐酸试验，长期使用防止发生腐蚀现象（提供具有检测资质的第三方机构出具的检测报告）

四、配置清单：内镜塔配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 进口气体终端 | 2氧气、2负压、1空气、1二氧化碳 |
| 2 | 电源插座 | 8个 |
| 3 | 网口 | 2个 |
| 4 | 视频接口 | 2个 |
| 5 | 接地端子 | 2个 |
| 6 | 进口气体管路 | 氧气5m、负压5m、空气5m、二氧化碳5m |
| 7 | 进口平面推力轴承（AXK155） | 4套 |
| 8 | 进口平面推力轴承（AXK145） | 2套 |
| 9 | 托盘 | 4层 |
| 10 | 双悬臂 | 1套（600+600mm） |
| 11 | 自吸式抽屉 | 1套 |
| 12 | 双关节延展臂 | 1套 |
| 13 | 内窥镜支架 | 1套 |
| 14 | 不锈钢网篮 | 1个 |
| 15 | 光源接头托架 | 1套 |
| 16 | 单臂旋转体 | 1套 |
| 17 | 平衡臂 | 1套（AC2000） |
| 18 | 单监视器挂架 | 1套（26寸） |