附件4、麻醉机技术参数

1基本要求：

*1.1适用范围：用于对成人、小儿和新生儿的吸入麻醉及呼吸管理

2技术规格：

2.1工作条件及基本配件

2.1.1工作环境，温度：10℃ -40℃，湿度：15%-95%

2.1.2电源：220V-240V，50/60Hz

2.1.3标配锂电池，使用时间≥90分钟

2.1.4 接口不少于以下要求：1个多功能复用接口、支持网络和软件在线升级功能, 1个串行通讯接口，1 个 VGA 接口，2个USB接口，4个辅助电源接口

2.1.5机架：带大工作台侧栏杆推车，三个抽屉

2.1.6具备三级照明顶光灯。

2.1.7非待机状态转动关机旋钮，主机具备延迟关机功能

2.2气源

2.2.1标配氧气、空气两气源

2.2.3具备氧笑联动系统，保证接入氧气和笑气时氧浓度不低于25%

2.2.4快速充氧范围25 - 75 l/min。

- 流量计

2.3.1电子流量计配备屏幕流量数字显示和屏幕虚拟流量管显示，屏幕可显示新鲜气体设置总流量和氧浓度。

2.3.2具备备用总流量计

2.4挥发罐

2.4.1标配单麻醉罐位

2.4.2标配一个高品质挥发罐，挥发罐和主机同品牌，同品牌非其他品牌代工贴牌产品，具备压力、流速和温度补偿。

*2.4.3 支持同品牌的地氟醚挥发罐，有单独注册证。

2.5呼吸回路

2.5.1回路整体可徒手拆卸，一体化回路，回路整体可旋转，旋转角度≥30度

2.5.2回路部件可以耐受134℃高温高压消毒以避免院内交叉感染

2.5.3二氧化碳吸收罐，容积≥1500ml

2.5.4内置双流量传感器，分别在吸入端，呼出端，具备内置第三基准流量传感器.

2.5.5具有回路整体加温功能

2.5.6标配CO2旁路功能

2.5.7当钠石灰罐未安装到位时，机器能智能识别，并报警提示。

- 呼吸机

2.6.1气动电控呼吸机，全中文操作和显示

2.6.2通气模式：VCV、PCV、手动模式

*2.6.3潮气量范围：最小容量控制范围：≤10ml，压力控制：5ml-1500ml

2.6.4吸气压力设置范围：5-80 cmH2O

2.6.5支持压力：0，3cmH2O～60cmH2O

2.6.6呼吸频率：2-100次/分钟

2.6.7吸呼比：4:1到1:8

2.6.8压力限制范围：10-100 cmH2O

2.6.9电子PEEP，显示屏设置，范围：OFF，3-30 cmH2O

2.6.10吸气暂停：OFF，5%-60%

2.6.11呼吸系统泄漏量≤60mL/min

2.6.12上升式风箱，可以直接观察病人实际呼吸状态，保证安全

2.7数字和波形监测

2.7.1具备三级声光报警功能，有独立红黄报警灯显示

2.7.2彩色电容触摸屏≥15英寸，可同屏显示3通道波形和呼吸环图

2.7.3内置≥3槽位插件槽，可直接热插拔插件，可支持AG模块，单独C02模块。

2.7.4插件可在同品牌监护仪和麻醉机之间通用

2.7.5 潮气量监测范围：0-3000ml

2.7.6分钟通气量监测范围：0-100L/min

2.7.7监测参数：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸呼比、气道压、气道阻力、顺应性；麻醉气体分析、呼吸环监测

- 备注：“*”号条款必须满足，一条不满足视为投标无效，非“*”号条款，三条不满足视为投标无效。