- 附件7、人体成分分析仪参数

1、测量原理：采用多频生物电阻抗技术，在人体躯干及五个节段进行30个阻抗测量，从而计算和得出人体水分、蛋白质、脂肪、无机盐等各个组成成分。

- 2．技术要求

- 2.1显示屏：≥10英寸彩色液晶屏，触摸屏，语音提示测试功能，保护性：使用密码功能

- 2.2 测试时间：每个受试者测试时间少于1分钟。

- *2.3 测量方法：直接节段多频率生物电阻抗分析方法

- *2.4 计算方法：据实测量，内部不设定经验值估算，不提供估算结果

- 2.5 电极：采用4极8点接触电极

- *2.6 阻抗测量范围：10Ω-1000Ω

- *2.7 阻抗测量允差范围: 四肢±1%，躯干±3%以内（需提供检验报告）

- *2.8测试数据范围：体重范围  ≥10kg ，≤270kg；

- *2.9年龄范围  ≥3岁，≤99岁；

- 2.10 身高范围 ≥95 cm ，≤220cm。

- 2.11标准范围定制功能：可以根据需要自行设定体脂百分比、腰臀比和BMI等的正常范围

- *2.12阻抗频率及项目：电阻抗(Z) 通过包含1kHz、50kHz和250kHz在内的至少6种不同频率，分别在左右上下肢及躯干共5个节段部分进行电阻抗测量；电抗（Xc）通过包含5kHz, 50kHz, 250kHz 在内的至少3种不同频率分别在5个节段进行测量

- 2.13 历史记录对比：可在报告纸中体现，对比同一测试者多次测量的历史记录

- 2.14 操作平台：具有数字显示屏，测试时可进行触屏操作，也可同时进行电脑端操作

- *2.15可输出报告纸类型：体成分报告、儿童生长曲线报告、体水分报告

- 2.16 故障排除和仪器自检：每次开机时，机器进行自检和自动校准；测试中如出现问题自动提示，并显示故障排除帮助。

- 2.17管理权限控制：可通过设置管理员密码，防止误操作改动设置

- *2.18 屏幕可显示QR二维码，和微信小程序进行对接。

- 3． 报告纸输出结果：

- 3.1 包含身体总水分、蛋白质、无机盐、体脂肪、肌肉量、BMI,体脂百分比

- *3.2 身体均衡分析: 躯干及四肢的肌肉分析,(需根据标准体重/根据当前体重比率)

- 3.3肥胖分析：BMI,体脂百分比（全身，节段），腰臀比，内脏脂肪面积（需有图解）

- *3.4高级营养参数：身体细胞量，相位角，节段相位角，SMI骨骼肌指数

- 3．5细胞外水分比率分析,  评分,体型, 体重控制, 身体均衡评估, 节段脂肪分析, 节段水分分析，节段细胞内水分分析，节段细胞外水分分析，研究项目(基础代谢率、腰臀比、内脏脂肪等级、肥胖度、骨矿物质含量、上臂围度、上臂肌肉围度,去脂体重指数、脂肪量指数), 结果解析二维码, 电抗, 阻抗；节段围度分析。

- 备注：“*”号条款必须满足，一条不满足视为投标无效，

- 非“*”号条款，三条不满足视为投标无效。