大庆市人民医院医疗设备采购公告

- 项目编号：RMYY24011

- 二、项目名称：医疗设备

三、采购方式：竞争性谈判

四、项目需求：

| 采购包 | 采购项目 | 使用科室 | 数量 | 预算单价（元） | 预算总价 （元） | 采购方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 全自动清洗消毒器 | 手术室 | 1 | 160000 | 160000 | 竞争性谈判 | 第四次公示 |
| 3 | 口腔综合治疗椅 | 口外科 | 1 | 85000 | 85000 | 竞争性谈判 | 第四次公示 |

- 技术需求及数量：详见附件

- 六、供应商资格要求：

- （一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- （二）参照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条的规定；

- （三）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- （四）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目采购；

- （五）拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标、不接受被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与投标；

- （六）本次采购不接受联合体投标。

七、满足条件的潜在供应商标书内应提供以下资料扫描件（必须加盖公章，如缺少其中一项则取消参评资格）

1.产品报价明细。本项目潜在供应商报价不能超过采购预算金额，超过预算金额视为无效报价。

2.潜在供应商需提供投标资料承诺书，保证投标资料真实性、有效性。

3.根据实际情况勾选《大庆市人民医院采购供应商资格承诺函》并签字盖章，详见附件4。

4.技术规范偏离表。

5.产品彩页及检验报告。

6.提供有效的独立企业法人营业执照副本内页、税务登记证等。

（1）生产厂家资质

①生产厂家营业资质

②企业法人营业执照

③医疗器械生产企业许可证或备案凭证

- 经销商资质

①企业法人营业执照

②医疗器械注册证

③医疗器械经营许可证或备案凭证

④开户许可证

⑤所投产品逐级授权

⑥法人代表授权书

⑦法人代表身份证复印件

⑧投标代表身份证复印件

7.售后服务承诺书及质量保证协议

8.提供近三年内（本项目投标截止期前）①未被“信用中国网站”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的；②未被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的证明。

9.社保经办机构出具的本单位和职工社会保障资金缴纳证明。

（1）基本养老保险缴纳证明或基本养老保险缴费清单。

（2）基本医疗保险缴纳证明或基本医疗保险缴费清单。

- （3）工伤保险缴纳证明或工伤保险缴费清单。

- （4）失业保险缴纳证明或失业保险缴费清单。

- （5）生育保险缴纳证明或生育保险缴费清单。

- （6）新成立的企业（三个月内成立的）或在法规范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件。

- （7）关于依法缴纳社会保障资金的证明材料的说明： 本项目采购文件中所称“社保经办机构”是指：《社会保险经办条例》（中华人民共和国国务院令第765号）第六十条中“社会保险经办机构”，即人力资源社会保障行政部门所属的经办基本养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险的机构和医疗保障行政部门所属的经办基本医疗保险、生育保险等社会保险的机构。

- 税务部门出具的佐证文件（如完税证明）不作为有效资格条件。

八、投标文件格式

1.标书要求：一本正本、三本副本均加盖公章，装订方式为胶装。

2.参与两项或以上采购项目投标的需各项目独立做标书。

3.标书封面须有以下内容

（1）投标公司全称及正本或副本标识

（2）投标项目名称（和招标公告中的采购项目一致）

（3）投标公司联系人及联系方式

（4）投标日期

4.标书内需含目录并与页码相对应。

5.投标人请将投标文件密封在档案袋内（投标书封面，要求写明项目名称、投标单位名称（盖章）、投标单位联系人，联系电话），提供原件的需单独密封。投标文件一律不退，请投标方自留底稿。

九、报名须知

1.中标价格为税后价格。

2.报名时间：2024年1月1日至2024年1月6日；上午9：00-11:00，下午14：00-16：00（不含节假日）。

3.报名方式：大庆市人民医院后勤二楼201室现场报名。

4.开标时间及地点：1月8日上午8：30，机关四楼学术报告厅，如有变化另行通知。

5.投标代表（法人或法人授权人）请在开标时间前半小时携带身份证到达会场签到（签到时查验身份证件）。

十、咨询电话：6612940

大庆市人民医院采购办

2024年12月31日

附件1：

卡式灭菌器技术参数

1.设备类型：卡式压力蒸汽灭菌器

2.工作原理：正压脉冲排气

3.操    作：手动操作,自动程序,智能提示

4.灭菌腔容积：5.1L

5.卡式灭菌盒尺寸（外部）：49.5×19.5×8cm

★6.标准灭菌盒尺寸（内部）：38×18×7.5cm

7.灭菌温度：121 c°，134 c°

★8.灭菌时间：134c°， 3.5min；121c°，15min

★9.自动循环设置：1个N级灭菌循环，6个S级灭菌循环

★10循环全过程时间：

非包裹N级，≤11min

非包裹S级，≤13min

11.功率：1300W

12.PRV（减压阀）：43.5PSI

13.电压范围：220-240V，50-60HZ，6A

★14.设备出厂日期为2024年

注：加★条款为必要条款，必须满足，如有一条不满，则视为投标无效；非★项如有3条或3条以上不符，则视为投标无效。

附件2：

全自动清洗消毒器技术参数

★1.容积：≥180L

2.材质：不低于316L镜面覆膜面不锈钢板				 ★3.对接口：清洗架注水口位于清洗舱的后部中间

4.使用寿命：≥10年/15000次循环

5.主体保温：≥12mm橡塑海绵

6.开门方式：手动下拉门，具备安全联锁，关门未关到位或者未关闭程序不可运行，电子安全门锁程序运行过程不得开

7.门压紧方式：门采用被动压紧方式						   8.计量泵：≥1个

9.循环泵：流量≥500L/min

10.排水泵：独立排污泵排水

11.界面显示：≥7英寸，电阻屏触摸屏，系统权限：操作分权限管理

12.流程控制：不少于清洗、漂洗一、漂洗二、漂洗三			 13.温度指示器：A级精度温度传感器采集温度，显示精确度0.1℃。

14.管理权限：具有多级管理权限，用于不同人员的操作管理

15.记录方式：内置针式打印机，打印记录可永久保存，打印不限于：清洗过程参数、报警信息等

16.安全保护：具有超温自动保护装置、防干烧保护装置、具有安全冷却锁

★17.程序名称：不少于8套预置程序，32套可编辑程序

18.运行时间：≤20分钟并提供打印记录

19.外形尺寸	≤620×690×1750mm（宽*深*高），舱体尺寸≥530×500×600mm（宽*深*高）

20.设备净重	≤110Kg，设备运行重量≤145Kg

21.加热方式：电加热

22.配备满足用水需求的软水机

★21.设备出厂日期为2024年

23.	售后服务：整机质保五年，终身免费维修

注：加★条款为必要条款，必须满足，如有一条不满，则视为投标无效；非★项如有3条或3条以上不符，则视为投标无效。

附件3：

口腔综合治疗椅技术参数

一、技术参数

| 序号 | 技术参数 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 输入电压 | AC100-120/220-240V |
| 2 | 频率 | 50Hz/60Hz±1Hz |
| 3 | 水压 | 5bar |
| 4 | 最大水流量 | 100L/min |
| 5 | 最大气流量 | 80L/min |
| 6 | 最大气压 | 7.5bar |
| 7 | 输入功率 | 1.2KVA |
| 8 | 升降方式 | 液压电动机 |
| 9 | 座垫面离地面最低高度 | 365mm±10mm |
| 10 | 座垫面离地面最高高度 | 795mm±10mm |
| 11 | 靠背转动角度 | 0°~66° |
| 12 | 头枕转动角度 | -10°~45° |
| 13 | 牙椅打开和关闭时间 | 开：60s,关：600s |
| 14 | 高速涡轮手机转速 | ≥320,000r/min |
| 15 | 低速气马达手机转速 | 0-14000r/min |
| 16 | 水滤过器 | 滤过率：5μm |
| 17 | 空气滤过器 | 滤过率：5μm |
| 18 | 负压系统的滤过器 | 滤过率：2μm |
| 19 | 冷光口腔灯 | 25,000Lux~35,000Lux |
| 20 | 色温 | 3000K~5000K |

| 21 | 漱口水温度 | 20℃~40℃(±5℃) |
| --- | --- | --- |
| 22 | 牙科椅最大载荷重量 | 135kg±50kg |
| 23 | 牙科椅额定保护形式及保护程度 | 一类仪器、BF型仪器 |
| 24 | 大气压力 | 操作时大气压力：700~1060 hpa 储存和运输压力：500~1060 hpa |
| 25 | 空气相对湿度 | 操作环境：30~75%RH 储存环境：10~90%RH 运输环境：30~85%RH |
| 26 | 环境温度 | 操作环境温度：10~35℃ 储存环境温度：-10~35℃ 运输环境温度：38~60℃ |

二、★标准配置

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 治疗机 | 高级型治疗机1套 |
| 2 | 电动牙科椅 | 高级液压牙科椅1套 |
| 3 | 医生座椅 | 医师座椅1套 |
| 4 | 高速手机 | 六孔高速手机2套 |
| 5 | 低速气马达 | 四孔低速气马达手机1套 |
| 6 | 三用喷枪(气、水、雾) | 2套 |
| 7 | 豪华型调光冷光口腔灯 | 1套 |
| 8 | 可调节倾斜角度LED观片灯 | 内置式观片灯1套 |
| 9 | 强力吸引器、吸唾器 | 2套 |
| 10 | 自动定量、恒温漱口水系统 | 1套 |
| 11 | 护士椅 | 1套 |
| 12 | 负压发生器 | 1套 |
| 13 | 机装式净水瓶 | 1套 |
| 14 | 设备出厂日期 | 设备出厂日期为2024年 |

注：加★条款为必要条款，必须满足，如有一条不满，则视为投标无效；非★项如有3条或3条以上不符，则视为投标无效。

- 附件4：

大庆市人民医院采购供应商资格承诺函

我方作为医院采购供应商，类型为: ▢企业▢事业单位▢社会团体▢非企业专业服务机构▢个体工商户▢自然人 (请据实在▢中勾选一项 )，现郑重承诺如下:

一、承诺具有独立承担民事责任的能力

(一)供应商类型为企业的，承诺通过合法渠道可查证的信息为:

1.“类型”为“有限责任公司”、“股份有限公司”、“股份合作制”、“集体所有制”、“联营”、“合伙企业”、“其他”等法人企业或合伙企业。

2.“登记状态”为“存续 (在营、开业、在册)”。

3.“经营期限”不早于投标截止日期，或长期有效。

(二)供应商类型为事业单位或团体组织的，承诺通过合法渠道可查证的信息为:

1“类型”为“事业单位”或“社会团体”。

2.“事业单位法人证书或社会团体法人登记证书有效期”不早于投标截止日期。

(三) 供应商类型为非企业专业服务机构的，承诺通过合法渠道可查证“执业状态”为“正常”。

(四) 供应商类型为自然人的，承诺满足《民法典》第二章第十八条、第六章第一百三十三条、第八章第一百七十六条等相关条款的规定，可独立承担民事责任。

二、承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

承诺通过合法渠道可查证的信息为:

(一)未被列入失信被执行人。

(二)未被列入税收违法黑名单。

三、承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

承诺按照采购文件要求可提供相关设备和人员清单，以及辅助证明材料。

四、承诺有依法缴纳税收的良好记录

承诺通过合法渠道可查证的信息为;

(一) 不存在欠税信息。

(二)不存在重大税收违法。

(三)不属于纳税“非正常户”(供应商类型为自然人的不适用本条 )。

五、承诺有依法缴纳社会保障资金的良好记录

在承诺函中以附件形式提供至少开标前三个月依法缴纳社会保障资金的证明材料，其中基本养老保险、基本医疗保险 (含生育保险 )、工伤保险、失业保险均须依法缴纳。

六、承诺参加本次医院采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(处罚期限已经届满的视同没有重大违法记录)

供应商需承诺通过合法渠道可查证的信息为: (本条源自《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条 )

(一)在投标截止日期前三年内未因违法经营受到刑事处罚。

(二)在投标截止日期前三年内未因违法经营受到县级以上行政机关做出的较大金额罚款 (二百万元以上) 的行政处罚。

(三) 在投标截止日期前三年内未因违法经营受到县级以上行政机关做出的责令停产停业、吊销许可证或者执照等行政处罚。

七、承诺参加本次政府采购活动不存在下列情形

(一) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

(二)承诺通过合法渠道可查证未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

八、承诺通过下列合法渠道，可查证在投标截止日期前一至七款承诺信息真实有效。

(一)全国企业信用信息公示系统 (https://www.gsxt.gov.cn);

(二)中国执行信息公开网 (http://zxgk.court.gov.cn);

(三)中国裁判文书网(https://wenshu.court.gov.cn);

(四)信用中国 (https://www.creditchina.gov.cn );

(五)中国政府采购网 (https://www.ccgp.gov.cn);

(六)其他具备法律效力的合法渠道。

我方对上述承诺事项的真实性负责，授权并配合采购人所在同级财政部门及其委托机构，对上述承诺事项进行查证。如不属实，属于供应商提供虚假材料谋取中标、成交的情形，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加采购活动等行政处罚。有违法所得的!并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照;构成犯罪的，依法追究刑事责任。

承诺人(供应商或自然人CA签章 ):

年  月  日