附件4：

口腔综合治疗椅技术参数

一、技术参数

| 序号 | 技术参数 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 输入电压 | AC100-120/220-240V |
| 2 | 频率 | 50Hz/60Hz±1Hz |
| 3 | 水压 | 5bar |
| 4 | 水流量 | 大于55L/min |
| 5 | 气流量 | 大于10L/min |
| 6 | 最大气压 | 7.5bar |
| 7 | 输入功率 | 1.2KVA |
| 8 | 升降方式 | 液压电动机 |
| 9 | 座垫面离地面最低高度 | 365mm±10mm |
| 10 | 座垫面离地面最高高度 | 795mm±10mm |
| 11 | 靠背转动角度 | 0°~66° |
| 12 | 头枕转动角度 | -10°~45° |
| 13 | 牙椅打开和关闭时间 | 开：60s,关：600s |
| 14 | 高速涡轮手机转速 | ≥320,000r/min |
| 15 | 低速气马达手机转速 | 0-14000r/min |
| 16 | 水滤过器 | 滤过率：5μm |
| 17 | 空气滤过器 | 滤过率：5μm |
| 18 | 负压系统的滤过器 | 滤过率：2μm |
| 19 | 冷光口腔灯 | 25,000Lux~35,000Lux |
| 20 | 色温 | 3000K~5000K |

| 21 | 漱口水温度 | 20℃~40℃(±5℃) |
| --- | --- | --- |
| 22 | 牙科椅最大载荷重量 | 135kg±50kg |
| 23 | 牙科椅额定保护形式及保护程度 | 一类仪器、BF型仪器 |
| 24 | 大气压力 | 操作时大气压力：700~1060 hpa 储存和运输压力：500~1060 hpa |
| 25 | 空气相对湿度 | 操作环境：30~75%RH 储存环境：10~90%RH 运输环境：30~85%RH |
| 26 | 环境温度 | 操作环境温度：10~35℃ 储存环境温度：-10~35℃ 运输环境温度：-38~60℃ |

二、★标准配置

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 治疗机 | 高级型治疗机1套 |
| 2 | 电动液压牙科椅 | 高级液压牙科椅1套 |
| 3 | 医生座椅 | 医师座椅1套 |
| 4 | 高速手机 | 六孔高速手机2套 |
| 5 | 低速气马达 | 四孔低速气马达手机1套 |
| 6 | 三用喷枪(气、水、雾) | 2套 |
| 7 | 豪华型调光冷光口腔灯 | 1套 |
| 8 | 可调节倾斜角度LED观片灯 | 内置式观片灯1套 |
| 9 | 强力吸引器、吸唾器 | 2套 |
| 10 | 自动定量、恒温漱口水系统 | 1套 |
| 11 | 护士椅 | 1套 |
| 12 | 负压发生器 | 1套 |
| 13 | 机装式净水瓶 | 1套 |
| 14 | 设备出厂日期 | 设备出厂日期为2024年以后 |

注：加★条款为必要条款，必须满足，如有一条不满，则视为投标无效；非★项如有3条或3条以上不符，则视为投标无效。