大庆市人民医院5G+远程诊疗平台项目公告

一、项目编号：RMYYxxzx2025002

二、项目名称：大庆市人民医院5G+远程诊疗平台项目

三、采购方式：竞争性谈判

四、项目预算：398000元人民币

五、项目概况：

一、随着医疗技术的快速发展，远程医疗已成为提升医疗服务效率、促进优质医疗资源下沉的重要手段。我院手术室申请采购5G+远程诊疗平台的此平台包含远程会诊终端、远程手术指导、5G视讯终端等。此设备为移动式使用，可在各手术间灵活部署，满足不同手术需求，手术视频可转播至手机端、会议室大屏幕等，便于多场景应用。

二、技术要求

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 功能及技术参数等 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 远程会诊系统 | 1 | 套 | 1.1多级医疗结构，支持医联体、医院、科室、医生四级结构； 1.2 独立的运营管理端，运营统计分析功能，系统内部消息通知下发； 1.3 可以实现下级医生用手机，PAD等移动设备上进行提交会诊，上级医生可以用手机移动设备在任何地方都能实现会诊； 1.4基于开源linux操作系统。 ★1.5支持国产数据库（提供国产数据库厂家的适配证书证明材料）。 |
| 2 | 远程手术指导系统 | 1 | 套 | 2.1支持患者信息上传，包括录入患者基本信息，上传检验检查图片，白板标注，支持对病变部位等标注，支持截图功能； 2.2支持画面位置调节，手术视野和全景视野随意调换模板和位置，语言和视频同步输入输出，手术指导的视频录制，术中指导视频留存； 2.3支持建立院间的专属通讯通道，在线专家一对一，多对一进行手术指导； 2.4专家用手机，PAD等移动设备进行手术指导，跨地域远程手术指导，患者家属在线观看手术过程； 2.5平台应保证观看的稳定性、实时性和安全性； |
| 3 | 远程教学系统 | 1 | 套 | 3.1支持建立丰富的行业专家教学内容库，不同学科的线上教育功能，对教学内容的云资源管理，通过直播、点播等多种形式进行专家教学演示； 3.2系统支持分课时进行线上培训，将手术室视频实时转播到示教室、会议中心； 3.3支持上传课程视频，并对课程视频进行审核、管理，可上传包括word、ppt、pdf等格式文件； 3.4系统支持下载课件功能，直播课程报名、线上收集听课需求，反馈听课建议，课程管理、讲师管理，以及多维度的教学数据分析； 3.5支持管理员查看登录日志，系统记录敏感信息的审计日志，系统预置多种用户角色权限，精细化模块权限管理，自定义角色，并为自定义角色分配权限； 3.6系统支持上传课件、下载课件功能，可上传包括word、ppt、pdf等格式文件； |
| 4 | 视讯交互主机 | 1 | 套 | 4.1.支持≥3 种高清视频输入信号。 4.2.支持视频信号环通输出，环通输出信号无损无延时。 4.3.支持≥3 种视频输出接口。 4.4.支持 MP4 视频格式。 4.5.采用高品质 AAC 音频编码技术，支持音频 3 路输入和 1路输出。 4.6.支持音频多路混音、回音消除、啸叫抑制等功能。 4.7. 支持画中画、多画面融合等录播方式。 4.8. 支持远程多设备间的音视频互动。 4.9.支持脚踏开关控制录像和抓图。 4.10.支持面板按键和遥控器操作，可进行一键开启、暂停或停止视频录制等多项操作。 4.11.支持 RS-485 通信接口，支持 PELCO-P、PELCO-D 等通信协议，实现 PTZ 控制。 4.12.支持本地硬盘音视频存储，同时支持 U 盘和移动硬盘直录和拷贝。 4.13.支持录像/图像文件检索、回放功能，支持录像循环覆盖功能。 4.14.支持各种内镜、手术机器人、手术显微镜、麻醉机、监护仪、DSA 设备、超声设备、X 光等（提供至少三种设备的证明材料）。 |
| 5 | 全景摄像机 | 1 | 套 | 5.1.支持有效像素≥200万； 5.2.支持光学变倍≥20倍，数字变倍≥16倍； 5.3.支持亮度分解力≥1000电视线； 5.4.支持图像信噪比≥53dB； 5.5.支持音频输入1路、音频输出1路、报警输入1路、报警输出1路、HDMI输出接口1路、3G-SDI视频输出接口1路、RS485接口1个、RS232接口1个、10M/100M自适应RJ45网络接口1个； 5.6.支持高清图像的多种输出格式； 5.7.支持云台转动范围：垂直旋转不小于-30°～90°、水平旋转不小于0°~350°； 5.8.支持在额定供电电压的±25%的范围内正常工作； 5.9.支持多码流输出，包含主码流、子码流和第三码流，每路码流可独立配置分辨率及帧率； 5.10.支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，且H.264有Baseline等编码能力； 5.11.支持输出的图像中可叠加文字和符号信息，字符需包括通道名称、时间等信息； 5.12.支持遥控器控制； 5.13.通过国家广播电视产品质量监督检验中心检验，（提供相应证明）。 |
| 6 | 显示器 | 1 | 台 | 6.1.显示屏幕≥21寸，三边超窄边； 6.2.边框宽度： 上/左/右边框≤2mm，下边框≤25 mm； 6.3.背光：LED； 6.4.分辨率：≥1920*1080； 6.5.亮度：≥250cd/㎡； 6.6.对比度：≥4000:1； 6.7.功耗：≤24W； 6.8.音视频输入接口：HDMI*1、VGA*1、BNC*1、AUDIO IN*1； 6.9.音视频输出接口：Speaker(8Ω2W)*2； 6.10.数据传输接口：USB*1。 |
| 7 | 移动推车 | 1 | 辆 | 7.1.具备4个万向双轮全制动静音脚轮，移动便捷、制动稳定； 7.2.工作台最大载重≥10kg； 7.3.主体材质为金属； 7.4.电源：220VAC±20VAC，50Hz～60Hz，国标品字尾； 7.5.工作温度与湿度：-10℃ ～50℃，≤90％RH； 7.6.毛重：≤60kg±1kg。 |
| 8 | 术野相机 | 1 | 套 | 8.1有效像素；≥200万，支持逐行扫描； 8.2光学变倍≥10倍； 8.3分辨率≥1920×1080P@60fps； 8.4支持ND滤镜； 8.5支持多场景模式切换，支持画面冻结； 8.6支持强光抑制，防闪烁； 8.7支持无影灯下提供清晰，真实，优质图像；通过IEC6061认证； ★8.8术野相机与视讯交互主机同品牌确保互联互通无影响。 |
| 9 | 一次性使用软性膀胱电子内窥镜导管 | 1 | 套 | 9.1插入管外径：≥16.2Fr 9.2先端外径：≥16.2Fr 9.3工作通道：≥6.9Fr 9.4工作长度：>=390mm 9.5弯曲角度：≥双向220° 9.6视场角：≥120°，视野深度5mm--100mm 9.7传感器像素≥100万 ★9.8与5G视讯交互主机同品牌 |

注：以上参数中★条款必须满足，否则投标无效，非★条款2条以上（含2条）不满足的投标无效，以此为准。

- 其他要求

1.中标单位必须严格按照项目技术要求进行安装，并接受采购人的监督管理。

2.所有的货物进场时须同时提供货物出厂合格证书、检测报告，经采购人同意后，方可用于本项目。

3.中标供应商在供货安装中如发生质量事故（责任由中标单位全部承担），应及时报告采购人。做到及时查清事故原因，分清事故责任，并采取有效的补救措施。一般质量事故的处理方案应送采购人共同研究实施；重大质量事故的处理按国家相关条例执行。

4.采购人将对被更换配件进行定期检查，如发现存在与更换事实不符，合同期内累计满三次的，采购人有权单方面终止合作。

5.售后服务

中标人需提供专门的售后服务电话，中标人在接到采购人通知后，2小时内做出响应，4小时内派人赴现场处理问题。24小时内无法修复的，中标人需提供无偿提供备机或备用零件供采购人使用。

六、供应商资格要求：

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、必须具有独立承担民事责任的能力。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目采购。

（三）本次采购不接受联合体投标。

（四）拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标、不接受被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与投标；

（五）本次采购不接受联合体投标。

七、投标提供书面资料:

| 序号 | 投标文件 | 包含项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 |  |
| 2 | 法定代表人（负责人）资格证明书或法定代表人授权委托书 |  |
| 3 | 法定代表人（负责人）及授权代表身份证扫描件 |  |
| 4 | 诚信竞争承诺书 |  |
| 5 | 响应报价明细表。报价不能超过采购预算金额，超过预算金额视为无效报价 |  |
| 6 | 投标资料承诺书，保证投标资料真实性、有效性 |  |
| 7 | 勾选《大庆市人民医院采购供应商资格承诺函》 |  |
| 8 | 技术规范偏离表 |  |
| 9 | 售后服务承诺书及质量保证协议 |  |
| 10 | 提供近三年内“信用中国网站”；“中国政府采购网”截图证明（本项目投标截止期前） |  |
| 11 | 提供社保经办机构出具本单位及投标代表社会保障资金缴纳证明（基本医疗保险、基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险），新成立的企业（三个月内成立的）或在法规范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件 |  |

说明：以上报名文件要求按顺序装订、字迹清晰、全部加盖公章。

特别提示：“社保经办机构”是指：《社会保险经办条例》（中华人民共和国国务院令第765号）第六十条中"社会保险经办机构"，即人力资源社会保障行政部门所属的经办基本养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险的机构和医疗保障行政部门所属的经办基本医疗保险、生育保险等社会保险的机构。

税务部门出具的佐证文件（如完税证明）不作为有效资格条件。

八、投标文件格式

（一）标书要求：一本正本、三本副本均加盖公章，装订方式为胶装，密封。

（二）参与两项或以上采购项目投标的需各项目独立做标书。

（三）标书封面须有以下内容

1.投标公司全称及正本或副本标识

2.投标项目名称（和招标公告中的采购项目一致）

3.投标公司联系人及联系方式

4.投标日期

（四）标书内需含目录并与页码相对应。

（五）提供原件的需单独密封。投标文件一律不退，请投标方自留底稿。

九、报名须知

（一）中标价格为税后价格。

（二）报名时间：公告之日起至2025年7月2日16时。超过报名期限，报名无效。

（三）报名方式：邮箱报名：rmyyxxzx@126.com，需要填写附件报名表（本公告最后一页），填写完整并加盖公章后上传PDF版至此邮箱，需提供一份产品信息（彩页）发至邮箱。

（四）开标时间及地点：另行通知。

（五）投标代表（法人或法人授权人）请在开标时间前半小时携带身份证到达会场签到（签到时查验身份证件）。

十、咨询电话：   0459-6612170      0459-6612089

大庆市人民医院

2025年6月27日