大庆市人民医院飞利浦1.5T核磁保修采购项目采购公告

一、项目编号：RMYYYXK2505

二、项目名称：飞利浦1.5T核磁保修采购项目

三、采购方式：竞争性谈判

四、供应商资格要求：

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、必须具有独立承担民事责任的能力。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目采购。

（三）本次采购不接受联合体投标。

五、投标提供书面资料:

| 投标文件 | 包含项目 |
| --- | --- |
| 维保供应商资质 | 企业法人营业执照 |
|  | 医疗器械经营许可证或备案凭证 |
|  | 开户许可证 |
|  | 法人代表授权书 |
|  | 法人代表身份证复印件 |
|  | 投标代表身份证复印件 |
| 报价明细：报价不能超过采购预算金额，超过预算金额视为无效报价 |  |
| 投标资料承诺书，保证投标资料真实性、有效性 |  |
| 勾选《大庆市人民医院采购供应商资格承诺函》 |  |
| 技术规范偏离表 |  |
| 售后服务承诺书及质量保证协议 |  |
| 提供近三年内“信用中国网站”；“中国政府采购网”截图证明（本项目投标截止期前） |  |
| 提供社保经办机构出具本单位及投标代表社会保障资金缴纳证明（基本医疗保险、基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险），新成立的企业（三个月内成立的）或在法规范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件 |  |

说明：以上报名文件要求按顺序装订、字迹清晰、全部加盖公章。

特别提示：“社保经办机构”是指：《社会保险经办条例》（中华人民共和国国务院令第765号）第六十条中"社会保险经办机构"，即人力资源社会保障行政部门所属的经办基本养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险的机构和医疗保障行政部门所属的经办基本医疗保险、生育保险等社会保险的机构。

税务部门出具的佐证文件（如完税证明）不作为有效资格条件。

六、技术需求及数量：见附件

- 投标文件格式

（一）标书要求：一本正本、三本副本均加盖公章，装订方式为胶装，密封。

（二）参与两项或以上采购项目投标的需各项目独立做标书。

（三）标书封面须有以下内容

1.投标公司全称及正本或副本标识

2.投标项目名称（和招标公告中的采购项目一致）

3.投标公司联系人及联系方式

4.投标日期

（四）标书内需含目录并与页码相对应。

（五）提供原件的需单独密封。投标文件一律不退，请投标方自留底稿。

八、报名须知

（一）中标价格为税后价格。

（二）报名时间：2025年8月5日至2025年8月7日（法定节假日除外）。

（三）报名方式上交企业资质（电子或纸质版）0459-6612937。        （四）资质审核科室：大庆市人民医院设备运行科。

（五）开标时间及地点：2025年8月8日上午8：30，机关四楼学术报告厅。

（六）投标代表（法人或法人授权人）请在开标时间前半小时携带身份证到达会场签到（签到时查验身份证件）。

九、咨询电话：

0459-6612937       0459-6612089

大庆市人民医院采购办

2025年8月4日

附件1：

| 序号 | 采购项目 | 使用科室 | 规格型号 | 预算单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 飞利浦1.5T核磁保修采购 | 北院影像科 | Achieva 1.5T | 55万元/年 |

保修内容及要求

1、磁共振系统，厂家配置，包含相应的电子部件、机械部件及消耗品。

2、及时获取并提供全套完整的制造商系统软硬件改版措施。

3、保修配套第三方水冷机1台。

4、保修配套第三方空调1台。

5、保修期截止时，液氦液位不低于总体75%。

6、3人以上接受过原制造商专业培训的工程师。

7、预防性保养，并提供包括电气安全、系统安全、系统性能、图像质量等保养，并提供保养报告，每年2次。

8、开机率，全年工作日不低于98%。

9、提供设备的安全检查和运行状态检查，并提供当年的系统运行报告。

10、一小时内响应院方保修电话。

11、如院方不能自行解决，工程师接到电话后12小时内到场维修。

12、现场备用工作正常的2支线圈，包括头颈联合线圈和脊柱线圈。

13、同城移机一次。