大庆市人民医院

化学发光免疫分析仪(感染性标志物检测)

医疗设备采购项目采购公告

一、 项目编号：RMYYYX2531

二、项目名称：化学发光免疫分析仪(感染性标志物检测)

医疗设备采购项目

三、采购方式：竞争性谈判

四、供应商资格要求：

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- 1、必须具有独立承担民事责任的能力。

- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

- 3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

- 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目采购。

（三）本次采购不接受联合体投标。

五、投标提供书面资料:

| 序号 | 投标文件 | 包含项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生产厂家资质 | 企业法人营业执照 |
| 2 |  | 医疗器械注册证复印件 |
| 3 |  | 医疗器械生产企业许可证或备案凭证（与所投产品相对应资质） |
| 4 | 经销商资质 | 企业法人营业执照 |
| 5 |  | 医疗器械经营许可证或备案凭证（与所投产品相对应资质） |
| 6 |  | 开户许可证 |
| 7 |  | 法人代表授权书 |
| 8 |  | 法人代表身份证复印件 |
| 9 |  | 投标代表身份证复印件 |
| 10 |  | 所投产品逐级授权 |
| 11 | 产品报价明细：报价不能超过采购预算金额，超过预算金额视为无效报价 |  |
| 12 | 投标资料承诺书，保证投标资料真实性、有效性 |  |
| 13 | 勾选《大庆市人民医院采购供应商资格承诺函》 |  |
| 14 | 技术规范偏离表（提供佐证材料） |  |
| 15 | 所投产品彩页及产品检验报告 |  |
| 16 | 提供所投产品配置清单 |  |
| 17 | 售后服务承诺书及质量保证协议 |  |
| 18 | - 提供近三年内“信用中国网站”；“中国政府采购网”截图证明（本项目投标截止期前） |  |
| 19 | 提供社保经办机构出具本单位及投标代表社会保障资金缴纳证明（基本医疗保险、基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险），新成立的企业（三个月内成立的）或在法规范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件 |  |

说明：以上报名文件要求按顺序装订、字迹清晰、全部加盖公章。

特别提示：“社保经办机构”是指：《社会保险经办条例》（中华人民共和国国务院令第765号）第六十条中"社会保险经办机构"，即人力资源社会保障行政部门所属的经办基本养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险的机构和医疗保障行政部门所属的经办基本医疗保险、生育保险等社会保险的机构。

税务部门出具的佐证文件（如完税证明）不作为有效资格条件。

- 六、技术需求及数量：见附件

- 七、投标文件格式

（一）标书要求：一本正本、三本副本均加盖公章，装订方式为胶装，密封。

（二）参与两项或以上采购项目投标的需各项目独立做标书。

（三）标书封面须有以下内容

1.投标公司全称及正本或副本标识

2.投标项目名称（和招标公告中的采购项目一致）

3.投标公司联系人及联系方式

4.投标日期

（四）标书内需含目录并与页码相对应。

（五）提供原件的需单独密封。投标文件一律不退，请投标方自留底稿。

八、报名须知

（一）中标价格为税后价格。

（二）报名时间：2025年8月5日至2025年8月7日；上午8：30-11：00，下午13：30-16：00（法定节假日除外）。

（三）报名方式：大庆市人民医院后勤二楼201室现场报名。

（四）资质审核科室：大庆市人民医院医学装备科。

（五）开标时间及地点：2025年8月8日上午8：30，机关四楼学术报告厅，如有变化另行通知。

（六）投标代表（法人或法人授权人）请在开标时间前半小时携带身份证到达会场签到（签到时查验身份证件）。

十、咨询电话：0459-6612940      0459-6612089

附件1：(包一)

| 序号 | 采购项目 | 使用科室 | 预算单价（万元） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学发光免疫分析仪(感染性标志物检测) | 检验科 | 7.5 | 2 |  |

大庆市人民医院

2025年8月4 	日

附件：

化学发光免疫分析仪（感染性标志物检测）

主要技术参数

- ★1、检测原理：酶促化学发光或直接化学发光。

- 2、单机速度≥200测试/小时，综合速度≥400测试/小时。

- 3、加样方式：采用一次性TIP头加样，有效杜绝交叉污染，可直接倾倒入仪器，不用手工排列。

- 4、重测功能：具备自动重测功能，协助科室快速重测标本，减少病人等待报告时间。

- 5、综合试剂位≥48个，试剂采用RFID识别技术，可随时监测试剂用量，可不停机在线加载试剂。

- 6、反应杯：采用一次性反应杯，可直接倾倒入仪器，不用手工排列。

- 7、混匀方式：非接触式混匀，避免交叉污染。

- 8、检测项目：包含传染病，肿瘤标志物、心肌标志物、激素、感染标志物，甲状腺功能，血栓四项等项目的检测。

- ★9、HIVAg+Ab（人类免疫缺陷病毒抗原抗体）检测为第四代试剂，适于早期诊断，缩短检测窗口期，降低HAMA效应干扰。

- 10、HBsAg（乙肝病毒表面抗原）定量可溯源至WHO国际单位，无稀释的情况下线性范围可达到0.03-2500 IU/mL；单次稀释的情况下可检测范围高达4000000IU/mL。

- 11、样本用量：所有项目样本用量在10-30ul范围内。所有检测项目单个项目出结果时间：≤17min，满足急诊需求。

- 12、具备远程诊断、在线质控功能。

- 13、配备样本前处理系统及轨道传输系统，自动化系统通过轨道将前处理、免疫分析仪及其他相关模块和配件连接，实现完整的自动化样本运输。

- ★14、样本前处理系统（包括自动分拣功能、进样功能、离心、非离心专用功能、去试管盖功能），可通过连接轨道及组件连接免疫分析仪。

- ★15、配备自动低温离心机，速度≥600管/小时。

- 16、保留分析仪原机上样平台，避免轨道因维护保养等原因停止运行时，在线连接的免疫分析仪可独立工作。

★17.设备生产日期为2025年1月份以后。

- 备注：“★”为必须满足条款，如有1条不满足，投标无效；非“★”条款如有3条不满足，投标无效。