大庆市人民医院一次性多通道单孔腔镜穿刺器等高值耗材采购项目招标公告（第二次）

项目编号：RMYYYX2601
二、项目名称：一次性多通道单孔腔镜穿刺器等高值耗材采购项目

三、采购方式：竞争性谈判

四、供应商资格要求：

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

    1.必须具有独立承担民事责任的能力。
    2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
    3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。
    4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
    5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
      6.法律、行政法规规定的其他条件。
（二）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目采购。
（三）本次采购不接受联合体投标。

五、投标提供书面资料:

	序号
	投标文件
	包含项目

	1
	生产厂家资质
	企业法人营业执照

	2
	
	有效医疗器械注册证复印件（含变更文件）

	3
	
	医疗器械生产企业许可证或备案凭证

	4
	经销商资质
	企业法人营业执照

	5
	
	医疗器械经营许可证或备案凭证

	6
	
	开户许可证

	7
	
	法人代表授权书

	8
	
	法人代表身份证复印件

	9
	
	投标代表身份证复印件

	10
	
	所投产品逐级授权

	11
	产品报价明细：报价不能超过采购预算金额，超过预算金额视为无效报价。投标报价明细中应包含医用耗材的国家医保编码、黑龙江医保服务平台挂网价格，且投标报价不能高于平台挂网价格。并将黑龙江医保服务平台挂网价格查询的截图附到投标报价明细后面。 

	12
	投标资料承诺书，保证投标资料真实性、有效性

	13
	勾选《大庆市人民医院采购供应商资格承诺函》

	14
	技术规范偏离表[实质性参数需提供产品检测报告，产品技术要求（办理产品注册时投交的材料），或具有法律效力的佐证材料]

	15
	所投产品彩页和产品检验报告

	16
	售后服务承诺书及质量保证协议

	17
	提供近三年内“信用中国网站”；“中国政府采购网”截图证明（本项目投标截止期前）

	18
	提供社保经办机构出具本单位及投标代表社会保障资金缴纳证明（基本医疗保险、基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险），新成立的企业（三个月内成立的）或在法规范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件


说明：以上报名文件要求按顺序装订、字迹清晰、全部加盖公章。

特别提示：“社保经办机构”是指：《社会保险经办条例》（中华人民共和国国务院令第765号）第六十条中"社会保险经办机构"，即人力资源社会保障行政部门所属的经办基本养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险的机构和医疗保障行政部门所属的经办基本医疗保险、生育保险等社会保险的机构。

税务部门出具的佐证文件（如完税证明）不作为有效资格条件。

六、技术需求及数量：见附件

七、投标文件格式

（一）标书要求：一本正本、三本副本均加盖公章，装订方式为胶装，密封。

（二）参与两项或以上采购项目投标的需各项目独立做标书。

（三）标书封面须有以下内容

1.投标公司全称及正本或副本标识

2.投标项目名称（和招标公告中的采购项目一致）

3.投标公司联系人及联系方式     

4.日期

（四）标书内需含目录并与页码相对应。

（五）提供原件的需单独密封。投标文件一律不退，请投标方自留底稿。

八、其他要求

投标供应商必须将所投产品带到评标现场供评委直观评审，未带所投产品，取消评标资格。

十、报名须知

（一）中标价格为税后价格。

（二）报名时间：2026年1月14日至2026年1月16日上午8：30-11:00 下午13：30-16：00（法定节假日除外）。

（三）报名方式：大庆市人民医院后勤二楼201室现场报名。

（四）资质审核科室：大庆市人民医院医学装备科。

（五）开标时间及地点：另行通知。

（六）投标代表（法人或法人授权人）请在开标时间前半小时携带身份证到达会场签到（签到时查验身份证件）。

十一、咨询电话：0459-6612940(医学装备科)

                0459-6612089（采购办）
 大庆市人民医院   

2026年1月13日

附件：

包一：

	序号
	采购项目
	使用科室
	预算价格
	技术参数
	采购方式
	备  注

	1
	一次性多通道单孔腔镜穿刺器
	普外科
	4080元
	详见附件1
	竞争性谈判
	

	
	
	
	1900元
	
	竞争性谈判
	

	
	
	
	578元
	
	竞争性谈判
	

	
	
	
	2030元
	
	竞争性谈判
	

	
	
	
	2000元
	
	竞争性谈判
	

	2
	一次性使用无菌拉钩
	普外科
	675元
	详见附件2
	竞争性谈判
	

	3
	一次性使用无菌牵开（扩张）器
	普外科
	850元
	详见附件3
	竞争性谈判
	


包二：
	序号
	采购项目
	使用科室
	预算价格
	技术参数
	采购方式
	备注

	1
	医用胶

（栓塞型）
	消化内科
	1100元
	详见附件4
	竞争性谈判
	


包三：
	序号
	采购项目
	使用科室
	预算价格
	技术参数
	采购方式
	备注

	1
	胆道引流导管及附件
	介入
	1500元
	详见附件5
	竞争性谈判
	


附件1：
一次性多通道单孔腔镜穿刺器

规格

1：IA  器械通道配置为5/5/10mm，密封盖内径50mm,切口保护套内径50mm，长度150mm，

2：IIA 器械通道及直径规格为5/5/10/12mm，密封盖内径70mm,切口保护套内径70mm，长度150mm，

3：IIIA 器械通道及直径规格为5/12/12mm，多通道密封体内径50mm,切口保护套内径50mm，长度150mm，

4：IIIA 器械通道及直径规格为 5/5/12/12mm，多通道密封体内径50mm，切口保护套内径50mm，长度150mm，

IVC器械通道及直径规格为5/10/12mm，密封盖内径70mm，硅胶保护套内径70mm，长度70mm

组成

1. IA型由密封盖与切口保护套（切口保护套由内卡环、外卡环、连接通道组成）组成。

2．IIA型由密封盖与切口保护套（切口保护套由内卡环、外卡环、连接通道组成）与四支穿刺器5/5/10/12mm组成。

3./4. IIIA型 由多通道密封体、器械通道、注气阀、切口保护套（切口保护套由内卡环、外卡环、连接通道组成）组成。

5. 由多通道密封体、器械通道、注气阀、硅胶保护套（硅
胶保护套由内卡环、外卡环、连接通道组成）组成。

三、适用：适用于TATME新技术腔镜手术，作为手术用腔镜，钳，剪等器械进出切口和手术操作的通道。

四、简易：平台和保护套可简易固定，无需特殊零件扣合加强固定，不漏气。

五、可分离：硅胶保护套倒挂设计，免缝合固定，密封盖和保护套可分离。
六、性能：阀门旋转应灵活，不应有卡塞或阻塞现象。
七、材料

1.型材质为医用硅胶，TPU材质。

2.型材质为医用硅胶，TPU材质，聚碳酸酯。

3.材质为医用ABS，PC, TPU 材质, 硅胶 。
项目要求：以上参数需全部满足
附件2：

一次性使用无菌拉钩参数

一、组成：由头部不锈钢材料拉钩（单钩型）和杆部硅橡胶材料组成。

二、规格：拉钩高度12mm，数量8条。

三、适用：术中配合牵开器使用，将合适拉钩置入肛周组织或皮肤，并将拉钩杆部收紧卡到牵开器撑开片齿槽内，便于暴漏手术视野。

四、定力值：硅胶绳应能承受规定力值，不应断裂。

五、性能：拉钩的钩针耐腐蚀性能应符合YY/T 0149-2006中5.4b级的规定。

六、拉力：拉钩整体可承受20N的力，钩头部不能变形，头部与杆部连接处不能分离。

七、材料：拉钩采用304不锈钢材料制成，杆部采用硅橡胶材料制成。

项目要求：以上参数需全部满足
附件3：
一次性使用无菌牵开（扩张）器

一、组成：由撑开叶片齿条、螺栓组成

二、规格：长度160mm，高度160mm

三、适用：术中配合拉钩使用，调整螺栓及叶片，将合适拉钩置入肛周组织或皮肤，拉钩杆部收紧卡到牵开器撑开片齿槽内，牵开组织便于暴漏手术视野

四、性能：

1.牵开器的外观应光滑，无锋棱、毛刺、裂纹、污渍、变色、混色等不良现象；齿条牙形应完整，无缺损。

2.牵开器的螺栓旋转时需灵活，不应有阻塞或卡塞现象。

3.叶片之间配合应良好，两叶片接触时，两孔应能完全重叠，且支撑杆需同叶片孔配合良好，不可有松动或无法装配现象。

五、材料

撑开叶片齿条、螺栓采用尼龙或聚丙烯酰胺材料制成

项目要求：以上参数需全部满足
附件4：
医用胶

1、适用范围：主要用于胃静脉曲张的栓塞治疗。

2、性能结构与组成：医用胶在阴离子作用下，可快速固化，从而封堵血管，阻断血流，达到栓塞止血目的。

3、规格：栓塞型

4、型号：至少0.5m1/支

项目要求：以上参数需全部满足
附件：5
胆道引流导管及附件

一、适用范围：适用于放射X线引导下诊断和治疗手术时，经皮插入胆道进行胆汁引流，无超预期使用风险。

二、引流导管：

1.外径规格：7F~14F；

2.导管长度：25cm~40cm；

3.导管固定器，可连续使用一周以上，可配尖头/菱口头套管针，多种猪尾形状，标准圈/小圈/长圈（Q形圈内外引流），配有金属支撑管，塑料支撑管，可选配长圈（Q形圈）/标准圈，长圈猪尾，引流管为使用时间较长的产品，必须具有良好的抗阻塞、抗变形、抗弯曲及无泄漏能力，从根源上降低消耗。

三、导管定型后要求：Q形，长圈猪尾可做内外引流，具有极端复杂病变处理能力。
1.长圈猪尾，外形尺寸大于25mm；

2.标准圈猪尾（外引流）：外形尺寸大于20mm；

3.8.5F猪尾小圈：定型后最大外形尺寸小于17mm；

4.7F猪尾小圈：定型后最大外形尺寸12mm；

5.外形固定可靠，引流管内外双亲水涂层持久润滑，管体扭转720°不打折，超弹抗折耐挤压，尾端配备超清内置铂金显影环，显影更清晰，确保置管准确度，同时具备良好的内外径之比，从而拥有更大的内腔，让引流更通畅，具有极端复杂病变处理能力。
四、猪尾圈引流孔要求：多角度侧孔，椭圆形胆汁流入孔；
1.长圈猪尾：侧孔11个圆引流孔，管身圆孔19个，匹配同类进口品牌特殊圈型，满足临床手术实际需求，适用于内外大流量引流；

2.标准圈猪尾（外引流）：猪尾圈内5个椭圆引流孔，适用于外引流，标准圈引流导管的孔大小应该是直径2mm*长度4-5mm的椭圆孔，加大引流量；

3.8.5F小圈：猪尾圈内侧3个椭圆孔，加大胆汁流入流量；

4.7F小圈：猪尾圈内侧3个椭圆孔，加大胆汁流入流量。

五、套管针：标配优质穿刺针22G，(菱口)/(斜口)可选，接头精密粘接，圆滑过渡表面，不同针型可选满足临床差异化操作习惯，针尖不切割导丝，直进性好，精准穿刺，确保穿刺路径，刃口锋利，穿刺容易，可避开血管，降低出血风险，具有极端复杂病变处理能力。

六、同轴扩张器：卡槽螺纹锁紧式式设计，同轴扩张器圆滑缩口，鞘扩过渡平顺，※头端内嵌超清铂金显影环，清晰可见方便定位，具有极端复杂病变处理能力。

七、导丝：0.018in微穿刺，小弯头导丝对胆管刺激小，可降低大弯头导丝贯穿胆管的风险，不会沿贯通孔导出胆管外，同轴复合双芯Core-to-tip设计，显影清晰，加强扭控传导、防脱丝匹配22G优质穿刺针提高穿刺精准度，最大程度降低组织损伤，减轻患者痛感，进一步增加手术安全性，具有极端复杂病变处理能力。

八、技术支持服务。

九、三甲医院成交案例。

十、环氧乙烷灭菌，一次性使用。

十一、匹配院内现有设备以及材料，不增加额外消耗成本。
项目要求：以上参数需全部满足


