大庆市人民医院转运呼吸机医疗设备

采购项目招标公告（第二次）

项目编号：RMYYYX2602
二、项目名称：转运呼吸机
三、采购方式：竞争性谈判

四、供应商资格要求：

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

    1、必须具有独立承担民事责任的能力。
    2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
    3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。
    4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
    5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
      6、法律、行政法规规定的其他条件。
（二）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目采购。
（三）本次采购不接受联合体投标。

六、投标提供书面资料:

	序号
	投标文件
	包含项目

	1
	生产厂家资质
	企业法人营业执照

	2
	
	医疗器械注册证复印件

	3
	
	医疗器械生产企业许可证或备案凭证（与所投产品相对应资质）

	4
	经销商资质
	企业法人营业执照

	5
	
	医疗器械经营许可证或备案凭证（与所投产品相对应资质）

	6
	
	开户许可证

	7
	
	法人代表授权书

	8
	
	法人代表身份证复印件

	9
	
	投标代表身份证复印件

	10
	
	所投产品逐级授权

	11
	产品报价明细：报价不能超过采购预算金额，超过预算金额视为无效报价

	12
	投标资料承诺书，保证投标资料真实性、有效性

	13
	勾选《大庆市人民医院采购供应商资格承诺函》

	14
	技术规范偏离表 [实质性参数需提供产品检测报告，产品技术要求（办理产品注册时投交的材料），或具有法律效力的佐证材料]

	15
	所投产品彩页及产品检验报告

	16
	提供所投产品配置清单

	17
	售后服务承诺书及质量保证协议

	18
	提供近三年内“信用中国网站”；“中国政府采购网”截图证明（本项目投标截止期前）

	19
	提供社保经办机构出具本单位及投标代表社会保障资金缴纳证明（基本医疗保险、基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险），新成立的企业（三个月内成立的）或在法规范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件




说明：以上报名文件要求按顺序装订、字迹清晰、全部加盖公章。

特别提示：“社保经办机构”是指：《社会保险经办条例》（中华人民共和国国务院令第765号）第六十条中"社会保险经办机构"，即人力资源社会保障行政部门所属的经办基本养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险的机构和医疗保障行政部门所属的经办基本医疗保险、生育保险等社会保险的机构。

税务部门出具的佐证文件（如完税证明）不作为有效资格条件。

七、技术需求及数量：见附件

八、投标文件格式

（一）标书要求：一本正本、三本副本均加盖公章，装订方式为胶装，密封。

（二）参与两项或以上采购项目投标的需各项目独立做标书。

（三）标书封面须有以下内容

1.投标公司全称及正本或副本标识

2.投标项目名称（和招标公告中的采购项目一致）

3.投标公司联系人及联系方式     

4.日期

（四）标书内需含目录并与页码相对应。

（五）提供原件的需单独密封。投标文件一律不退，请投标方自留底稿。

九、报名须知

（一）中标价格为税后价格。

（二）报名时间：2026年1月28日至2025年1月30日；上午8：30-11：00，下午13：30-16：00（法定节假日除外）。

（三）报名方式：大庆市人民医院后勤二楼205室现场报名。

（四）资质审核科室：大庆市人民医院医学装备科。

（五）开标时间及地点：另行通知。

（六）投标代表（法人或法人授权人）请在开标时间前半小时携带身份证到达会场签到（签到时查验身份证件）。

十、咨询电话：0459-6612089  （采购办） 

0459-6612940 （医学装备科）
附件1：(包一)

	序号
	采购项目
	使用科室
	预算单价（万元）
	数量
	备注

	1
	转运呼吸机
	麻醉科
	10
	1
	


  大庆市人民医院   

2026年1月27日
附件：

转运呼吸机主要技术参数

一、整机与显示要求

1.通过EN1789和YY0600.3转运标准测试。

2.适用于成人、小儿和婴幼儿患者通气辅助及呼吸支持。

★3.整机为电动电控设计，涡轮驱动产生空气气源。

4.可支持单管路通气。

5. 电池续航时间1块电池≥5小时。

6. 呼吸机主机重量≤4.5kg。

7.呼吸机主机（不含把手）尺寸不超过300mmx160mmx200mm,方便携带。

8. 吸气峰值流速≥210L/min.

9.可配备提拿悬挂一体化多功能把手，灵活便携。

★10.可配备无消耗氧传感器，无需校准和更换。

★11.支持高压氧气气源和低压氧气气源两种方式。

12.采用≥7英寸彩色电容触摸控制屏，分辨率≥800*480像素，可同时显示波形和监测参数。

13.具有屏幕亮度自动调节功能，根据环境光线强度自动调节屏幕亮度。

14.具有关机状态下电量显示功能，更加高效掌握机器剩余电量。

15.支持显示≥100小时的全部监测参数趋势图、表分析，≥8000条报警和操作日志记录。

16.具备截屏U盘导出功能，可缓存≥50张屏幕文件。

★17.设备生产日期为合同签订的半年之内。
二、环境适应性要求

1.防尘防水等级≥IP34,保证机器在复杂环境中的安全。

★2.工作温度范围：－20～50℃,满足低温和高温环境下工作要求。

3.具有自动海拔补偿功能和自动漏气补偿功能。

三、呼吸模式及功能

1.标配模式：控制／辅助通气模式A/C和同步间歇指令通气SIMV;持续气道正压通气模式／压力支持通气CPAP/PSV、双水平气道正压通气（如BIPAP或DuoLevel或BiLevel)、压力调节容量控制通气（如AUTOFLOW或PRVC等）、压力调节容量控制－同步间歇指令通气模式（PRVC-SIMV).

2.可升级高级模式：容量支持通气VS、气道压力释放通气APRV;自适应分钟通气（如AMV或ASV等以Otis公式患者最小呼吸做功为通气目标的智能通气模式）

3.可配备无创通气模式和氧疗模式。

4.呼吸同步技术（如IntelliCycle,IntelliSync+),自动调节吸气和呼气触发灵敏度、压力上升时间，提高人机同步性和舒适度，减少手动调节参数。

5.标配内源性PEEP、口腔闭合压P0. 1和浅快呼吸指数RSBI的测定。

四、设置参数

1.潮气量：20ml-2000ml

2.吸气压力：1-60cmH20

3. 呼气末正压：0-50cmH20

4.吸入氧浓度：21-100%

5. 吸气时间：0.1-10s

6.压力触发灵敏度：－20～-0.5cmH20,或OFF

7. 流速触发灵敏度：0.5-20L/min,或OFF

8.呼气触发灵敏度：Auto,1-85%

9.氧疗流量：2-80L/min

五、监测参数和报警

1.监测参数：氧浓度、分钟通气量、潮气量、气道压力、呼吸频率等关键参数。

2. 波形监测：压力一时间、流速一时间、容量一时间和CO2一时间波形。

3.报警：潮气量、通气量、压力、呼吸频率、窒息、氧浓度、氧气不足、电量不足、管路脱落、机器故障等。

备注：“★”为必须满足条款，如有1条不满足，投标无效；非“★”条款如有3条不满足，投标无效。



