大庆市人民医院手术动力系统及配套耗材

采购项目招标公告

一、项目编号：RMYYYX202604

二、项目名称：大庆市人民医院手术动力系统及配套耗材

三、采购方式：竞争性磋商
四、供应商资格要求：

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

    1、必须具有独立承担民事责任的能力。
    2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
    3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。
    4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
    5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
    6、法律、行政法规规定的其他条件。
（二）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目采购。
（三）本次采购不接受联合体投标。

五、投标提供书面资料:

	序号
	投标文件
	包含项目

	1
	生产厂家资质
	企业法人营业执照

	2
	
	医疗器械注册证复印件

	3
	
	医疗器械生产企业许可证或备案凭证

	4
	经销商资质
	企业法人营业执照

	5
	
	医疗器械经营许可证或备案凭证

	6
	
	开户许可证

	7
	
	法人代表授权书

	8
	
	法人代表身份证复印件

	9
	
	投标代表身份证复印件

	10
	
	所投产品逐级授权

	11
	产品报价明细：报价不能超过采购预算金额，超过预算金额视为无效报价。投标报价明细中应包含医用耗材的国家医保编码、黑龙江医保服务平台挂网价格，且投标报价不能高于平台挂网价格。并将黑龙江医保服务平台挂网价格查询的截图附到投标报价明细后面。 

	12
	投标资料承诺书，保证投标资料真实性、有效性

	13
	勾选《大庆市人民医院采购供应商资格承诺函》

	14
	技术规范偏离表[实质性参数需提供产品检测报告，产品技术要求（办理产品注册时投交的材料），或具有法律效力的佐证材料]

	15
	所投产品彩页及产品检验报告

	16
	提供所投产品配置清单

	16
	售后服务承诺书及质量保证协议

	17
	提供近三年内“信用中国网站”；“中国政府采购网”截图证明（本项目投标截止期前）

	18
	提供社保经办机构出具本单位及投标代表社会保障资金缴纳证明（基本医疗保险、基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险），新成立的企业（三个月内成立的）或在法规范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件




说明：以上报名文件要求按顺序装订、字迹清晰、全部加盖公章。

特别提示：“社保经办机构”是指：《社会保险经办条例》（中华人民共和国国务院令第765号）第六十条中"社会保险经办机构"，即人力资源社会保障行政部门所属的经办基本养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险的机构和医疗保障行政部门所属的经办基本医疗保险、生育保险等社会保险的机构。

税务部门出具的佐证文件（如完税证明）不作为有效资格条件。

六、技术需求：见附件1

七、评分细则：见附件2

八、投标文件格式

（一）标书要求：一本正本、三本副本均加盖公章，装订方式为胶装，密封。

（二）参与两项或以上采购项目投标的需各项目独立做标书。

（三）标书封面须有以下内容

1.投标公司全称及正本或副本标识

2.投标项目名称（和招标公告中的采购项目一致）

3.投标公司联系人及联系方式     

4.日期

（四）标书内需含目录并与页码相对应（目录中的内容顺序应与投标文件所包含的项目一致）。

（五）提供原件的需单独密封。投标文件一律不退，请投标方自留底稿。

九、报名须知

（一）中标价格为税后价格。

（二）报名时间：2026年1月30日至2026年2月5日；上午8：30-11：00，下午13：30-16：00（法定节假日除外）。

公示期至2026年2月8日。

（三）报名方式：大庆市人民医院后勤二楼205室现场报名。
（四）资质审核科室：大庆市人民医院医学装备科
（五）开标时间及地点：另行通知。

（六）投标代表（法人或法人授权人）请在开标时间前半小时携带身份证到达会场签到（签到时查验身份证件）。

十、咨询电话：0459-6612089（采购办） 

0459-6612940 （医学装备科）

	序号
	采购项目
	使用科室
	参照规格型号或参数
	预算单价

（元）
	数量
	备注

	1
	手术动力系统
	耳鼻喉科
	详见采购需求
	280000
	1
	

	2
	一次性切割钻头
	耳鼻喉科
	详见采购需求
	不得高于黑龙江省医保网挂网价格
	按实际使用数量
	

	3
	一次性磨钻头（耳显微钻头）


	耳鼻喉科
	详见采购需求
	不得高于黑龙江省医保网挂网价格
	按实际使用数量
	

	4
	一次性磨钻头（颅底钻钻头）


	耳鼻喉科
	详见采购需求
	不得高于黑龙江省医保网挂网价格
	按实际使用数量
	

	5
	一次性磨钻头（耳内镜钻头） 
	耳鼻喉科
	详见采购需求
	不得高于黑龙江省医保网挂网价格
	按实际使用数量
	


附件：1.采购需求一览表

2.评标细则
                    大庆市人民医院   

                     2026年1月29日
附件1:
采购需求一览表

	序号
	名称
	技术参数和规格型号
	数量
	单位
	备注

	1
	手术动力系统
	一、主机

1.工作环境要求：环境温度：10℃～40℃；相对湿度：30%～75%；大气压力：600hPa～1060hPa。

2.防电击类型：Ⅰ类。

3.防电击的程度：BF型应用部分。

4.运行模式：连续运行。

5.电源条件：～220V，50Hz。

6.输入功率：500VA。

7.移动式铝合金机箱，轻便耐用。 

8.进液的防护等级：IPX1。

9.电源线长度3.0m。

★10.≥7英寸高清全彩色液晶触摸屏，具有手柄型号识别与显示、转速显示、手柄运行方向的显示、泵流量显示等功能。

11.屏幕具有触摸设置功能，对手柄、转速、手柄运行方向、泵流量等功能可进行触摸设置。

12.后台参数设置：操作用户可以进行转速设置、运行模式的设置、手柄选择；系统设置，语言、按钮发声、默认模式；冷却/冲洗泵的开关和流量调节。手柄转速可通过脚踏开关在标称范围内无级调速。

13.系统具有多种工作状态，并能在显示屏幕上指示出当前工作状态。

14.主机同一手柄接口可接不同手柄（不区分刨削手柄或高速手柄），具备接入附件识别功能，能识别连接的是否为有效附件，并能识别类型，并根据不同附件类型匹配相应的控制参数。

15.内置独立开关的冷却/冲洗泵，为手术提供持续灌注和冷却功能，流量可调节。

16.预置多种模式，可通过屏幕、脚踏开关等多种方式进行选择切换。

17.设定的模式和转速具有自动记忆功能，下次开机会自动跳转至记忆模式。

18.系统具有自检和错误提示功能，发生故障自动停止工作并显示故障代码，方便查找故障原因，发生故障后主机自动停止工作，确保手术安全。

★19.设备生产日期为合同签订的半年之内。
二、多功能脚踏开关

1.全金属材质，密封型脚踏开关，防水等级IPX8。

2.脚踏开关具有启停、无极调速功能。

3.脚踏开关具有手柄切换功能：可通过脚踏开关快速切换当前活动手柄（仅多手柄接口型号主机）。

4.脚踏开关具有正向模式、往复模式切换功能。

5.脚踏开关具有机械式防误踩装置。

三、刨削手柄

1.手柄重量≤200克。

2.航空合金机身，防水电缆接头，刨削手柄可水洗、可高温高压灭菌。

3.微型超轻设计，人体工程学设计，握持舒适，利于长时间手术。

4.为保证大扭矩，低噪音，运行稳定，振动小，经久耐用，须采用原装进口无刷电机。

5.支持多种旋转模式，转速可调，最大转速≥12000r/min。

6.往复频次可调，50-300次/min。

★7.刨削手柄转矩：≥20mN·m。

8.手柄具有过负载保护功能。

9.大流量直通式吸引通道，不易堵塞，便于清洁。

10.可适配多种专用刨削刀具，快速刀具夹头，刀具锁紧牢固可靠，刀具拆装快速便捷。

四、耳显微手柄

1.手柄重量≤100克，尺寸140mm*20mm*20mm。

2.航空合金机身，防水电缆接头，可高温高压灭菌。

3.微型超轻设计，外形纤细，便于执笔式握持。

4.为保证大扭矩，低噪音，运行稳定，振动小，经久耐用，须采用原装进口无刷电机。

5.ISO-E类标准接口，接插方便快捷。

6.正反转模式自由切换，转速可调，最大转速80000r/min。

7.高速手柄具有过负载保护功能。

★8.风冷式设计，在最高转速下连续工作可有效降低手柄温度。

9.急停时间，≤0.2s。

★10.可提供风冷或水冷手柄供选择。

★11.通用快速接口，可接直型、弯型各式夹头，安装简便，刀具快速拆装，无需借助工具。

五、颅底钻专用手柄

★1.手柄重量≤120克，尺寸120mm*220mm*30mm可直接与一体设计的钻头连接，无需通过中间连接杆及加长杆。

★2.颅底专用手柄，钛合金机身，防水电缆接头，可水洗、可高温高压灭菌。

3.微型超轻设计，外形纤细，便于执笔式握持。

4.为保证大扭矩，低噪音，运行稳定，振动小，经久耐用，须采用原装进口无刷电机。

5.正反转模式自由切换，转速可调，电机输出转速≥60000r/min。

6.手柄具有过负载保护功能。

7.循环式水冷式设计，内置冷却输水管路，可贯穿手柄到刀头，实现整体冷却，在最高转速下连续工作可有效降低手柄温度

8.急停时间，≤0.2s。

六、耳内镜手柄

★1.手柄重量≤70克，尺寸93mm*16mm*16mm，可直接与一体设计的钻头连接，无需通过中间连接杆及加长杆。

2.钛合金机身，防水电缆接头，可水洗、可高温高压灭菌。

★3.耳内镜专用手柄，微型超轻设计，外形纤细，便于执笔式握持。

4.为保证大扭矩，低噪音，运行稳定，振动小，经久耐用，须采用原装进口无刷电机。

5.正反转模式自由切换，转速可调，转速不得高于40000r/min。

6.手柄具有过负载保护功能。

7.循环式水冷式设计，马达内置冷却输水管路，可贯穿马达手柄、夹头、刀头，实现整体冷却，避免镜头污染，在最高转速下连续工作可有效降低手柄温度。

8.急停时间，≤0.2s。
	1
	台
	

	2
	一次性切割钻头
	1.刨削刀最大吸引通道横截面积≥7.5mm2。

2.刨削刀材质：高强度不锈钢材料，钢的韧性更强、硬度更高，≥420HV1.0，切割更锋利，刨削性能提升。

3.刨削刀采用漩涡式吸引，吸引性能提升，堵塞机率下降。

4.多种不同刃口形状、不同直径、角度的刨削刀具，满足不同手术需求。

5.刨削刀可注水和吸引。

6.精密加工的高硬度材料，转动平顺，刃口锋利，经久耐用。

7.刨削刀刀具具有开源性，适配多种主流接口。

8.刨削刀刀头一体成型，非焊接工艺，降低阻塞机率。

9.适用于耳鼻喉科刨削处理。（0 °，双面齿 40°、60°正向，双面齿40°和60°反向）°
	按实际需求量
	套
	

	
	一次性磨钻头（耳显微钻头）


	1.具有金刚砂、开刃等各种不同头型、不同材质、不同尺寸规格的磨钻头，满足不同手术需求。

2.精密加工的高硬度材料，刃部切削刃口的硬度应≥400HV1.0。

3.正反转模式自由切换，转速可调，最大转速80000r/min。

4.适用于耳鼻喉科耳显微手术。（钨钢切削刃1-5mm ，金刚细砂1-4mm）。
	按实际需求量
	套
	

	
	一次性磨钻头（颅底钻钻头）


	1.具有金刚砂、开刃等各种不同头型、不同材质、不同尺寸规格的磨钻头，满足不同手术需求。

2.精密加工的高硬度材料，刃部切削刃口的硬度应≥400HV1.0。

★3.磨头一体设计，无需通过夹头及连接杆，可直接与手柄连接。

4.磨头具有内置冲水冷却通道，在实现对工作部位冲洗的同时有效降低工作发热，避免热损伤；保持视野清晰，避免污染镜头。

5.磨头自带外护鞘，仅外露的头部旋转，避免缠绕组织及损伤器械。

6.适用于耳鼻喉科颅底手术，(金刚细砂2-4mm)满足不同手术需求。
	按实际需求量
	套
	

	
	一次性磨钻头（耳内镜钻头） 
	★1.具有金刚砂（粗砂及细砂）、开刃等各种不同头型、不同材质、不同尺寸规格的磨钻头，满足不同手术需求。

2.精密加工的高硬度材料，刃部切削刃口的硬度应≥400HV1.0。

★3.磨头一体设计，无需通过夹头及连接杆，可直接与手柄连接。

4.磨头具有内置冲水冷却通道，在实现对工作部位冲洗的同时有效降低工作发热，避免热损伤；保持视野清晰，避免污染镜头。

5.磨头自带外护鞘，仅外露的头部旋转，避免缠绕组织及损伤器械

6.多种钻身长度和直径选择：钻杆直径1.8mm-3.5mm,钻头直径0.5mm、0.8mm、1mm、2mm、3mm、4mm，钻身长度70mm、105mm,满足耳内镜下精细部位暴露需求。

7.适用于耳鼻喉科耳内镜手术，具有金刚细砂0.5mm，1-3mm磨钻，金刚粗砂2-3mm钻头 ,满足耳内镜下精细部位暴露需求。
	按实际需求量
	套
	


备  注：

1.《采购需求一览表》及《评标细则》所列内容为采购人所提采购需求，投标人应认真仔细研究，投标时应慎重选择相应的产品及技术参数、规格型号等进行投标。

2.采购需求标注“★”的参数为实质性参数,如有任何一条不满足，取消评标资格,非“★”参数如有3条以上不符（含3条）则取消评标资格，投标人必须满足并提供招标文件规定的证明材料。若招标文件未明确要求何种证明材料，则以制造商公开发布的资料或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。

3.投标报价包括采购、运输、人工、安装、售后、验收、税费等所有费用。

4.经评审合格的投标文件，评标小组按综合评审得分从高到低的顺序依次推荐1-3名中标候选人。排名第一的为首选中标候选人，以此类推第二、第三中标候选人。当出现投标人综合评审得分相等时，按下列顺序排序：“投标报价”得分高的优先；仍相同时，“技术标”得分高的优先；依然相同时，由评标委员会现场抽签确定顺序。

5.质保期及售后服务：

（1）质保期1年。

（2）售后服务：质保期免费提供售后服务和技术支持。

附件2：
评标细则
一、评审原则 
1.合法、合规原则。

2.公平、公正、科学、审慎、择优原则。

3.高分优先原则。衡量投标文件满足招标文件规定各项评审标准的程度，折算为综合得分分值，依据每个投标人的综合得分由高到低，依次确定排名顺序。

二、评审分值分配（满分100分）

1.技术标（27分）

2.商务标（23分）
3.报价标（50分）

4.评审内容（数值计算结果均保留两位小数，第三位四舍五入）

（1）技术标评审内容及标准（27分）

	评审项目
	分值
	评审标准

	耗材参数
	9分
	1.刨削刀最大吸引通道横截面积≥7.5mm2。（1分）

2.刨削刀材质：高强度不锈钢材料，钢的韧性更强、硬度更高，≥420HV1.0，切割更锋利，刨削性能提升。（1分）

3.刨削刀采用漩涡式吸引，吸引性能提升，堵塞机率下降。（1分）

4.多种不同刃口形状、不同直径、角度的刨削刀具，满足不同手术需求。（1分）

5.刨削刀可注水和吸引。（1分）

6.精密加工的高硬度材料，转动平顺，刃口锋利，经久耐用。（1分）

7.刨削刀刀具具有开源性，适配多种主流接口。（1分）

8.刨削刀刀头一体成型，非焊接工艺，降低阻塞机率。（1分）

9.适用于耳鼻喉科刨削处理。（0 °，双面齿 40°、60°正向，双面齿40°和60°反向）°（1分）

	产品规格
	6分
	耗材与设备需满足临床需求的产品规格，提供详细规格列表。（6分）

	培训方案
	6分
	供应商根据项目内容提供有针对性的培训方案，包含以下内容（1）技术培训方式；（2）配备的专职培训人员或讲师；（3）培训操作功能。每小项方案安排合理、完全满足项目实际需求得2分，未提供不得分。

	调试和验收方案
	6分
	评标小组根据投标人提供的调试和验收方案进行评审，（1）含调试内容及标准（2）验收制度（3）验收流程方案，每小项方案安排合理、完全满足项目实际需求得2分，未提供不得分。


（2）商务标评审内容及标准（23）
	评审项目
	分值
	评审标准

	合作情况
	10分
	业绩合同签订时间应自开标之日起上推两年内，与三级甲等医院签订的供货合同，有一项加1分，加满10分为止。（投标文件中须提供业绩合同，签订时间以业绩合同为准，复印件或扫描件应能辨识买卖双方公章、签订时间，并加盖供应商公章；如业绩合同不能体现以上全部内容，可提供业绩合同甲方加盖公章的证明复印件或扫描件。否则，不得分）

	维修便利性
	3分
	评标小组根据投标人提供的维修便利性情况，进行综合评分。

(1)6（含）小时内到达现场并按要求完成维修服务，得3分；

(2)6（不含）-24（含）小时到达现场并按要求完成维修服务，得2分；

(3)24（不含）-36小时到达现场并按要求完成维修服务，得1分；

(4)未提供不得分。

	供货、安装实施方案
	2分
	针对本项目特点与供货期要求，供应商编制供货安装方案（1）安装进度计划、人员安排、人员管理措施（2）安装设备、现场保护，每小项方案安排合理、完全满足项目实际需求得1分，未提供不得分。

	售后服务方案
	2分
	针对本项目特点与售后服务要求，供应商编制售后服务方案。（1）建立完善的售后服务管理体系，包括客户服务中心，技术支持团队及备件备件供应和服务承诺（2）维护保修内容与范围，客户回访等每小项方案安排合理、完全满足项目实际需求得1分，未提供不得分。

	售后服务专业人员
	3分
	对供应商针对本项目配备专业的售后服务人员，有具体的人员名单、联系电话等得3分，未提供不得分。

	售后服务时间
	3分
	承诺设备免费保修1年得1分，每增加1年得1分，最多得3分。


（3）报价标评审内容及标准（50分）
	评审项目
	分值
	评审标准

	设备投标报价
	25分
	最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值。

	耗材投标报价
	25分
	最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值。


大庆市人民医院

2026年1月17日


