大庆市人民医院一次性使用膜式氧合器等高值耗材招标公告（第五次）

一、项目编号：RMYYYX2630
二、项目名称：一次性使用膜式氧合器等高值耗材

三、采购方式：院内竞争性谈判

四、供应商资格要求：

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

    1.必须具有独立承担民事责任的能力。
    2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
    3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。
    4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
    5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
      6.法律、行政法规规定的其他条件。
（二）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目采购。
（三）本次采购不接受联合体投标。

六、投标提供书面资料:

	序号
	投标文件
	包含项目

	1
	生产厂家资质
	企业法人营业执照

	2
	
	有效医疗器械注册证复印件（含变更文件）

	3
	
	医疗器械生产企业许可证或备案凭证

	4
	经销商资质
	企业法人营业执照

	5
	
	医疗器械经营许可证或备案凭证

	6
	
	开户许可证

	7
	
	法人代表授权书

	8
	
	法人代表身份证复印件

	9
	
	投标代表身份证复印件

	10
	
	所投产品逐级授权

	11
	产品报价明细：报价不能超过采购预算金额，超过预算金额视为无效报价。投标报价明细中应包含医用耗材的国家医保编码、黑龙江医保服务平台挂网价格，且投标报价不能高于平台挂网价格。并将黑龙江医保服务平台挂网价格查询的截图附到投标报价明细后面。 

	12
	投标资料承诺书，保证投标资料真实性、有效性

	13
	勾选《大庆市人民医院采购供应商资格承诺函》

	14
	技术规范偏离表[实质性参数需提供产品检测报告，产品技术要求（办理产品注册时投交的材料），或具有法律效力的佐证材料]

	15
	所投产品彩页和产品检验报告

	16
	售后服务承诺书及质量保证协议

	17
	提供近三年内“信用中国网站”；“中国政府采购网”截图证明（本项目投标截止期前）

	18
	提供社保经办机构出具本单位及投标代表社会保障资金缴纳证明（基本医疗保险、基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险），新成立的企业（三个月内成立的）或在法规范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件


说明：以上报名文件要求按顺序装订、字迹清晰。

特别提示：“社保经办机构”是指：《社会保险经办条例》（中华人民共和国国务院令第765号）第六十条中"社会保险经办机构"，即人力资源社会保障行政部门所属的经办基本养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险的机构和医疗保障行政部门所属的经办基本医疗保险、生育保险等社会保险的机构。

税务部门出具的佐证文件（如完税证明）不作为有效资格条件。

七、技术需求及数量：见附件

八、投标文件格式

（一）标书要求：一本正本、三本副本，每页均加盖公章，装订方式为胶装，密封。

（二）参与两项或以上采购项目投标的需各项目独立做标书。

（三）标书封面须有以下内容

1.投标公司全称及正本或副本标识

2.投标项目名称（和招标公告中的采购项目一致）

3.投标公司联系人及联系方式     

4.日期

（四）标书内需含目录并与页码相对应。

（五）提供原件的需单独密封。投标文件一律不退，请投标方自留底稿。

九、其他要求

（一）投标供应商必须将所投产品带到评标现场供评委直观评审，未带所投产品，取消评标资格；

十、报名须知

（一）中标价格为税后价格。

（二）报名时间：2026年6月18日至2026年6月23日上午8：30-11:00 下午13：30-16：00。（法定节假日除外）

（三）报名方式：大庆市人民医院后勤二楼205室现场报名。

（四）资质审核科室：大庆市人民医院医学装备科。

（五）开标时间及地点：另行通知。

（六）投标代表（法人或法人授权人）请在开标时间前半小时携带身份证到达会场签到（签到时查验身份证件）。

十一、咨询电话：0459-6612940      

 大庆市人民医院   

2026年6月17日

附件：

包一：
	序号
	采购项目
	使用科室
	预算价格
	技术参数
	采购方式
	备注

	1
	一次性使用膜式氧合器
	麻醉科
	2670元
	详见附件1
	竞争性谈判
	

	2
	一次性使用血液浓缩器
	麻醉科
	960元
	详见附件2
	竞争性谈判
	


附件1：
一次性使用膜式氧合器技术参数

一、适用于WEL-H5体外循环机

二、一次性使用模式氧合器适用于心脏外科体外循环手术，配套人工心肺机使用。在指定的流量范围内该产品可氧合血液、排出二氧化碳并调节血液温度。
1.静脉贮血器容积±10%≥2L，静脉贮血器最低注入量≤25ml，最低安全液血面±10%为200ml，最大血流量2.5L/min，氧合膜面积≥1m²，变温膜面积≥0.25m²，血气、热交换部分预充量≤160ml，静脉血入口尺寸9.5mm，动脉血出口尺寸9.5或6.3mm，推荐适用患者体重10－25公斤；
2.静脉贮血器容积±10%≥3L，静脉贮血器最低注入量≤35ml，最低安全液血面±10%为250ml，最大血流量4L/min，氧合膜面积≥1.3m²，变温膜面积≥0.3m²，血气、热交换部分预充量≤190ml，静脉血入口尺寸12.7mm，动脉血出口尺寸9.5mm，推荐适用患者体重25－40公斤；
3.静脉贮血器容积±10%≥4L，静脉贮血器最低注入量≤35ml，最低安全液血面±10%为300ml，最大血流量7L/min，氧合膜面积≥1.8m²，变温膜面积≥0.4m²，血气、热交换部分预充量≤270ml，静脉血入口尺寸12.7mm，动脉血出口尺寸9.5mm，推荐适用患者体重＞30公斤；

三款型号热交换器进出水口尺寸均为12.7mm，进气口均为6.3mm，推荐气血比均为0.5-1：1。

项目要求：以上参数需全部满足

附件2：
一次性使用血液浓缩器技术参数
适用于WEL-H5体外循环机

一次性使用血液浓缩器适用于心脏外科体外循环手术期间或之后，滤除血液中多余液体及小分子溶质。中空纤维膜表面积1m²，最大跨膜压差500mmHg，预充量≤75ml，推荐流量范围200-500ml/min，进出血口为1/4管或鲁尔外圆锥锁定接头，滤出液口为1/4管。成人型滤网孔径40µm，有效过滤面积≥600cm²，血液容积（预充量）≤180ml，最大流量7L/min，进出血口尺寸3/8；儿童型滤网孔径40µm，有效过滤面积≥370cm²，血液容积（预充量）≤110ml，最大流量4L/min，进出血口尺寸3/8；小儿型滤网孔径40µm，有效过滤面积≥160cm²，血液容积（预充量）≤45ml，最大流量2.5L/min，进出血口尺寸1/4。

项目要求：以上参数需全部满足


