大庆市人民医院彩色超声诊断仪采购项目招标公告

一、项目编号：RMYYYX2660
二、项目名称：彩色超声诊断仪
三、采购方式：院内竞争性谈判

四、供应商资格要求：

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、必须具有独立承担民事责任的能力。
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目采购。
（三）本次采购不接受联合体投标。

五、投标提供书面资料
	序号
	投标文件
	包含项目

	1
	生产厂家资质
	企业法人营业执照

	2
	
	医疗器械注册证复印件

	3
	
	医疗器械生产企业许可证或备案凭证（与所投产品相对应资质）

	4
	经销商资质
	企业法人营业执照

	5
	
	医疗器械经营许可证或备案凭证（与所投产品相对应资质）

	6
	
	开户许可证

	7
	
	法人代表授权书

	8
	
	法人代表身份证复印件

	9
	
	投标代表身份证复印件

	10
	
	所投产品逐级授权

	11
	产品报价明细：报价不能超过采购预算金额，超过预算金额视为无效报价

	12
	投标资料承诺书，保证投标资料真实性、有效性

	13
	勾选《大庆市人民医院采购供应商资格承诺函》

	14
	技术规范偏离表[实质性参数需提供产品检测报告，产品技术要求（办理产品注册时投交的材料），或具有法律效力的佐证材料]

	15
	所投产品彩页及产品检验报告

	16
	提供所投产品配置清单

	17
	国家企业信用信息公示系统截图

	18
	售后服务承诺书及质量保证协议

	19
	提供近三年内“信用中国网站”；“中国政府采购网”截图证明（本项目投标截止期前）

	20
	提供社保经办机构出具本单位及投标代表社会保障资金缴纳证明（基本医疗保险、基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险），新成立的企业（三个月内成立的）或在法规范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件




说明：以上报名文件要求按顺序装订、字迹清晰、全部加盖公章。

特别提示：“社保经办机构”是指：《社会保险经办条例》（中华人民共和国国务院令第765号）第六十条中"社会保险经办机构"，即人力资源社会保障行政部门所属的经办基本养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险的机构和医疗保障行政部门所属的经办基本医疗保险、生育保险等社会保险的机构。

税务部门出具的佐证文件（如完税证明）不作为有效资格条件。

六、技术需求及数量：见附件

七、投标文件格式

（一）标书要求：一本正本、三本副本，每页均加盖公章，装订方式为胶装，密封。

（二）参与两项或以上采购项目投标的需各项目独立做标书。

（三）标书封面须有以下内容

1.投标公司全称及正本或副本标识

2.投标项目名称（和招标公告中的采购项目一致）

3.投标公司联系人及联系方式     

4.日期

（四）标书内需含目录并与页码相对应。

（五）提供原件的需单独密封。投标文件一律不退，请投标方自留底稿。

八、报名须知

（一）中标价格为税后价格。

（二）报名时间：2026年9月15日至2026年9月17日（法定节假日除外）。

（三）报名方式：大庆市人民医院后勤二楼205室现场报名。

（四）资质审核科室：大庆市人民医院医学装备科。

（五）开标时间及地点：另行通知。

（六）投标代表（法人或法人授权人）请在开标时间前半小时携带身份证到达会场签到（签到时查验身份证件）。

九、咨询电话：0459-6612089 （采购办） 

0459-6612941 （医学装备科）         
附件1：(包一)

	序号
	采购项目
	使用科室
	预算单价

（万元）
	合计

（万元）
	数量
	备注

	1
	彩色超声诊断仪
	肿瘤一科
	50
	50
	1
	


  大庆市人民医院   

2026年9月14日
附件1
彩色超声诊断仪主要技术参数

一、主要规格功能及系统概述：

1.≥15英寸高清晰度彩色液晶显示器

2.整机重量≤4.6公斤（含电池）

★3.物理通道数≥128

4.整机配置专业医用轨迹球作为核心操控部件，操作顺滑、定位精准，适配临床高频次、精细化操作需求

5.采用数字化原始回波数据处理架构，全程保留超声原始信号，在后处理、图像回放、数据分析环节保障影像与数据完整性

6.设备成像系统动态范围可视化可调，动态范围指标不低于 90dB，可按需调节灰度层级，适配不同组织深浅、回声差异的成像需求

7.配备穿刺针显像增强模块，可强化穿刺针回声信号；穿刺专用增益参数支持扫查过程中实时调节，精准凸显穿刺器械影像

8.整机超声探测能力优异，最大有效探查深度可达30厘米及以上，满足深部脏器、肥胖患者等临床扫查场景

9.兼容线阵探头开展应变式弹性成像检查，通过组织硬度差异成像，辅助鉴别病灶良恶性、评估组织病变程度

10.设备本地主机无需外接设备，实时检查与离线影像回放两种模式下均可使用；M型取样线支持自定义旋转中心点，灵活适配不同角度、不同方位的运动组织取样分析

11.配套实时分屏教学应用软件，支持操作画面与讲解内容同屏展示，满足临床带教、实操培训需求。

12.内置心功能分析算法，可自动完成左室射血分数测算、数据计算与结果输出，简化心脏功能评估流程

13.集成数字化彩色血流多普勒、能量多普勒双模式处理模块，精准识别血流信息并完成数字化运算、成像输出。

14.具备能量多普勒定量分析模块，可对微血管血流灌注信号进行量化计算、数据统计与结果展示，实现血流灌注程度客观评估

15.搭载编码脉冲反向二次谐波成像技术，该成像模式兼容设备全部探查探头，强化深部组织及病变结构分辨能力

16.设备搭载组织多普勒成像技术，支持TVI组织速度成像、TVD组织多普勒频谱分析，精准捕捉心肌、血管壁等低速运动组织的运动信息

17.运用多波束多角度发射接收算法，融合不同扫查角度的超声影像，重构均匀完整的复合图像

18.具备图像参数全自动智能调校功能，可根据扫查部位、组织深度自动匹配增益、动态范围、聚焦等核心参数

19.搭载线阵探头凸阵扩展算法，对线阵探头成像视野进行扇形拓展，突破常规线阵探头视野局限，兼顾浅表组织大范围扫查

20.采用自适应彩色血流信号增强算法，动态优化血流成像效果，同步智能识别并滤除人体运动、探头晃动产生的伪影干扰

21.采用全数字化架构搭建二维灰阶成像处理单元，完成超声回波信号采集、转换与影像重建，输出高分辨率二维黑白解剖影像

22.集成全自动颈动脉内中膜厚度测量技术，依托智能算法自动识别血管壁结构，快速完成IMT参数测量、标注与数据记录

23.系统标配标准M型成像模式，同时拓展彩色M型、解剖M型成像模式，适配心脏、血管等运动组织检查

24.内置智能图像处理算法，针对性抑制超声成像固有斑点噪声，在保留组织细节的同时提升图像纯净度

25.支持动态实时全景扩展成像，连续拼接扫查视野，实现大范围解剖结构完整成像

26.搭载频谱多普勒数字化处理系统，实现血流频谱曲线实时显示、数据测算、特征分析与结果存储

27.系统支持三种成像模式同步实时显示，多画面并行输出，便于医师对照观察不同影像信息，提升诊断效率

28.系统采用全中文图形操作界面，全面支持中文录入功能，可在检查报告、影像注释、患者信息栏等模块自由输入中文内容

29.配备徒手三维成像技术，医师手持探头平稳移动即可完成容积数据采集，自动重建三维立体影像，多角度观察解剖结构

30.设备主机原生集成1路标准探头接口，可直接连接适配探头，接口兼容性强，插拔稳定

二、测量和分析：(B型、M型、彩色M型、频谱多普勒、彩色模式)

1.一般测量

★2.可支持穿刺针增强技术可单独调节穿刺针增益，具备调节穿刺针增益的单独按键，可在B/Color/PD模式下使用

3.可支持类导航追踪技术，在同一切面的相同解剖结构上叠加蓝色标记，来实现图像切面融合

4.可支持精细血流定量技术，具备可视化曲线分析，可导出excel

5.可完成脏器大小、形态、实质厚度、占位病灶尺寸、残余尿量等形态参数测量；结合多普勒技术评估肾血流灌注、血管走行及血流动力学状态，对结石、囊肿、增生、占位、积水等病变进行辅助研判

6.可依托二维、M型、多普勒等成像模式，完成左室、右室容积、室壁厚度、运动幅度、射血分数、每搏输出量、心输出量等心功能参数测量。同时针对二尖瓣、三尖瓣、主动脉瓣、肺动脉瓣四大瓣膜，完成瓣口流速、压差、返流面积、返流程度等指标检测与分析，所有测量数据、影像结论可自动汇总，生成专项检查报告

7.系统可实时采集、归档超声静态图像与动态电影序列，支持多模式影像文件本地存储、分类调用；具备多级电影回放功能，可自由调节回放速度、回放帧序、起止片段，精准复现全程扫查影像。配套完整病案管理体系

8.系统搭载屏幕一体化影像剪贴板功能，界面内嵌专属剪贴板存储区域，无需外接设备即可在操作屏幕上完成操作。支持临时存储多张静态超声图像与多段动态影像片段，可随时选中剪贴板内文件进行全屏回放、放大查看、二次标注，也可快速调取影像用于报告编辑、对比观察

9.内置固态硬盘≥512GB

10.DVD驱动器

三、探头规格及其他

1.主机配备三把探头，电子凸阵一把，电子线阵两把

2.探头类型：支持凸阵，线阵，相控阵, 经食道探头，经腔内探头

3.可选配探头≥15把，包含单晶体相控阵探头

★4.可选配单晶体超高频线阵探头，最高频率≥20.0MHz

★5.可选配单晶体按键线阵探头，按键数量≥4

6.腹部探头：探头频带范围2.0-5.0MHz

7.小器官探头：探头频带范围6.0-12.0MHz

8.血管探头：探头频带范围3.0-9.0MHz

9.凸阵探头有效阵元数≥192阵元

★10.
心脏探头扫描角度≥110°（图像全显示）

11.可支持弹性

12.可支持造影

13.TGC调节≥6段

★14.可支持矩阵线阵探头

15.最大测量速度：

16.PWD：血流速度≥8.0m/s

17.CWD: 血流速度≥14.0m/s

18.PW最低测量速度15cm/s

19.显示方式：B、M、B/M、B/M/CFI、B/D、D、B/CFI/D

20.取样宽度及位置范围：宽度1mm至16mm；分级

★四、设备生产日期为合同签订日期半年之内。
备注：“★”为必须满足条款，如有1条不满足，投标无效；非“★”条款如有3条不满足，投标无效。

附件2

设备质保期内质量问题处置条款

 1. 质量问题认定：本条款所指质量问题，为设备在质保期内，因产品自身设计、生产、原材料、装配等非人为因素、非采购方操作不当、非外力损坏导致的故障、性能不达标、无法正常运行等问题，不包含采购方人为损坏、违规操作、不可抗力造成的设备故障。

2. 维修及不合格认定：设备出现上述质量问题后，供货方需在接到采购方故障通知后，按合同约定时限指派专业人员开展免费维修工作；若经一次性维修后，设备仍无法达到合同约定的技术参数、使用标准及正常临床运行要求，经双方共同核验，即应判定为质量问题。供货方接到通知后拒绝进行核验的，视为认可采购方单方对质量问题的判定结果。
3.影响诊疗时长认定：设备经维修后故障仍然持续，导致采购方相关临床诊疗项目无法正常开展、诊疗工作被迫中断，累计影响时长达到3个工作日及以上的，即触发本条款后续处置规则。

4. 处置方式执行：满足以上情形的，采购方有权自主选择以下任一处置方式，供货方须无条件配合执行：

选择一：解除合同并退货，供货方需在采购方提出解除合同及退货要求后，即视为原合同解除并在约定时限内全额退还采购方已支付的全部设备款项，同时负责设备拆卸、运回等全部事宜并承担相关费用。如给采购方造成损失，供货方还应按照实际损失数额进行赔偿。

选择二：更换全新合格设备，供货方需在约定时限内，免费为采购方更换同型号、全新且符合国家及合同质量标准的合格设备，完成设备的运输、安装、调试及验收，确保设备立即投入正常临床使用。如给采购方造成损失，供货方还应按照实际损失数额进行赔偿。

5. 质保期限延长：若处置方式为更换全新设备，则质保期应以新设备更换完成，验收合格之日起重新计算。


