大庆市人民医院直线加速器机房防护门

采购项目招标公告

一、项目编号：RMYYYX2659
二、项目名称：直线加速器机房防护门
三、采购方式：院内竞争性谈判
四、供应商资格要求：

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、必须具有独立承担民事责任的能力。
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目采购。
（三）本次采购不接受联合体投标。

五、投标提供书面资料
	序号
	投标文件
	包含项目

	1
	生产厂家资质
	企业法人营业执照

	2
	经销商资质
	企业法人营业执照

	3
	
	开户许可证

	4
	
	法人代表授权书

	5
	
	法人代表身份证复印件

	6
	
	投标代表身份证复印件

	7
	
	所投产品逐级授权

	8
	产品报价明细：报价不能超过采购预算金额，超过预算金额视为无效报价

	9
	投标资料承诺书，保证投标资料真实性、有效性

	10
	勾选《大庆市人民医院采购供应商资格承诺函》

	11
	技术规范偏离表[实质性参数需提供产品检测报告，产品技术要求（办理产品注册时投交的材料），或具有法律效力的佐证材料]

	12
	所投产品彩页及产品检验报告

	13
	提供所投产品配置清单

	14
	国家企业信用信息公示系统截图

	15
	售后服务承诺书及质量保证协议

	16
	提供近三年内“信用中国网站”；“中国政府采购网”截图证明（本项目投标截止期前）

	17
	提供社保经办机构出具本单位及投标代表社会保障资金缴纳证明（基本医疗保险、基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险），新成立的企业（三个月内成立的）或在法规范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件




说明：以上报名文件要求按顺序装订、字迹清晰、全部加盖公章。

特别提示：“社保经办机构”是指：《社会保险经办条例》（中华人民共和国国务院令第765号）第六十条中"社会保险经办机构"，即人力资源社会保障行政部门所属的经办基本养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险的机构和医疗保障行政部门所属的经办基本医疗保险、生育保险等社会保险的机构。

税务部门出具的佐证文件（如完税证明）不作为有效资格条件。

六、技术需求及数量：见附件

七、投标文件格式

（一）标书要求：一本正本、三本副本，每页均加盖公章，装订方式为胶装，密封。

（二）参与两项或以上采购项目投标的需各项目独立做标书。

（三）标书封面须有以下内容

1.投标公司全称及正本或副本标识

2.投标项目名称（和招标公告中的采购项目一致）

3.投标公司联系人及联系方式     

4.日期

（四）标书内需含目录并与页码相对应。

（五）提供原件的需单独密封。投标文件一律不退，请投标方自留底稿。

八、报名须知

（一）中标价格为税后价格。

（二）报名时间：2026年9月15日至2026年9月17日（法定节假日除外）。

（三）报名方式：大庆市人民医院后勤二楼205室现场报名。

（四）资质审核科室：大庆市人民医院医学装备科。

（五）开标时间及地点：另行通知。

（六）投标代表（法人或法人授权人）请在开标时间前半小时携带身份证到达会场签到（签到时查验身份证件）。

（七）投标人必须踏勘现场，充分理解直线加速器TrueBeam3.0机房施工要求，踏勘风险自行承担。

（八）工程结束后需通过预评、控评和环评报告，如施工部分未通过，将不予验收，由中标方承担一切费用。
九、咨询电话：0459-6612089 （采购办） 

0459-6612941 （医学装备科）         
附件1：(包一)

	序号
	采购项目
	使用科室
	预算单价

（万元）
	合计

（万元）
	数量
	备注

	1
	直线加速器机房防护门
	肿瘤科
	13.5
	13.5
	1
	


  大庆市人民医院   

2026年9月14日
直线加速器机房防护门主要要求
一、项目概况

本项目为瓦里安TrueBeam3.0医用直线加速器机房防护门采购及安装，设备最高能量15MV，需同时屏蔽高能X/γ射线、中子及中子俘获γ射线，满足国家辐射防护规范、设备联动及环评验收要求，含设备供货、安装、调试、联锁对接、检测验收、质保服务全套内容。
二、核心技术参数

1.门洞尺寸：1800*2600mm（含高能X射线、电子线及中子综合防护）

2.门体结构：

（1）主体结构：高纯铅板，全覆盖无拼接缝隙，杜绝射线漏射隐患；配置200mm厚高密度中子屏蔽层（含硼10%高密度聚乙烯板），适配TrueBeam3.0高能直线加速器产生的散裂中子及次级辐射，满足高能放疗机房专项防护标准。

（2）防护层：高纯度铅板防护采用现场一次性整体浇筑成型，无分段拼接；中子防护层同步现场一次性整体浇筑，层间贴合紧密、无空洞无偏移，保障高能射线与中子双重屏蔽稳定性，适配加速器持续出束工作工况。

（3）骨架与复合工艺：采用高温高压一体化粘合新工艺，将射线防护层、中子防护层、钢制骨架层完全融合为整体，摒弃传统螺钉固定工艺，彻底避免连接件破损防护结构、产生漏射缝隙的问题，大幅提升门体整体防护密封性、结构刚性与抗形变能力，长期适配加速器机房高频启闭、恒温恒湿工作环境。

（4）表面工艺：门体外表面采用加厚拉丝304不锈钢板整体包覆，无对缝、无拼接、无焊点外露，耐腐蚀、抗磨损、易清洁，符合放疗机房洁净、防辐射污染的使用要求。

3.传动系统

（1）驱动配置：采用专用进口变频减速机组驱动，匹配重型防护门自重，输出大扭矩、动力稳定，可精准适配重载门体平稳启停，无卡顿、无惯性晃动，适配医用加速器机房长期不间断运行需求。

（2）承重结构：采用门体内嵌式下承重轮组，搭配进口高精度承重轴承，承载力强、耐磨耐老化，有效降低门体运行摩擦损耗，延长设备使用寿命，保障长期启闭精度。

（3）运行参数：电机转速＜1400r/min；门体平移速度≤12m/min；全程运行噪音＜50分贝，满足放疗机房安静诊疗环境要求，启闭平稳无冲击。

4.控制系统

（1）核心配置：独立专用控制配电箱，搭载进口PLC智能控制模块及进口变频调速器，全程可编程智能化运行控制，可匹配瓦里安TrueBeam3.0加速器工作逻辑，实现门体与设备联动适配，运行精准、响应灵敏、抗干扰性强。

（2）防撞容错功能：门体开闭运行过程中，遇担架车、设备等外力阻断运行轨迹时，控制系统无程序报错、无死机停机故障；外力阻碍消除后，门体自动恢复预设运行程序，保障机房通行与防护流程连贯。

（3）多重开关装置：设置机房内、外双控开关，开关集成“开、关、停”实体按键及锁止钥匙，可权限管控；配备门体半开通风功能，满足机房通风换气需求；配置地面电机侧折叠式应急摇柄，断电、设备故障等紧急状态下可人工启闭门体，手摇力矩≤8kg/m，操作轻便省力。

5.保护装置

（1）基础防护功能：具备到位自动停机、运行时长智能控制、超行程极限断电三重保护，杜绝门体过冲、设备过载损坏、防护错位等问题。

（2）防夹安全保护：搭载全自动光幕防夹系统，有效防护高度范围为地面50mm至2050mm，全覆盖门体通行区域，启闭过程感应灵敏，遇障碍物立即急停，杜绝夹伤风险。

（3）辐射安全联锁装置：配备专用加速器门机联锁误照保护系统，与TrueBeam3.0直线加速器设备联动，门体未完全闭合时加速器无法启动出束，杜绝辐射泄漏事故；标配机房工作状态指示灯、标准电离辐射警示标志，分区警示、安全提示清晰规范，完全符合医用高能放疗机房辐射安全规范。

附件2：
设备质保期内质量问题处置条款

 1. 质量问题认定：本条款所指质量问题，为设备在质保期内，因产品自身设计、生产、原材料、装配等非人为因素、非采购方操作不当、非外力损坏导致的故障、性能不达标、无法正常运行等问题，不包含采购方人为损坏、违规操作、不可抗力造成的设备故障。

2. 维修及不合格认定：设备出现上述质量问题后，供货方需在接到采购方故障通知后，按合同约定时限指派专业人员开展免费维修工作；若经一次性维修后，设备仍无法达到合同约定的技术参数、使用标准及正常临床运行要求，经双方共同核验，即应判定为质量问题。供货方接到通知后拒绝进行核验的，视为认可采购方单方对质量问题的判定结果。
3.影响诊疗时长认定：设备经维修后故障仍然持续，导致采购方相关临床诊疗项目无法正常开展、诊疗工作被迫中断，累计影响时长达到3个工作日及以上的，即触发本条款后续处置规则。

4. 处置方式执行：满足以上情形的，采购方有权自主选择以下任一处置方式，供货方须无条件配合执行：

选择一：解除合同并退货，供货方需在采购方提出解除合同及退货要求后，即视为原合同解除并在约定时限内全额退还采购方已支付的全部设备款项，同时负责设备拆卸、运回等全部事宜并承担相关费用。如给采购方造成损失，供货方还应按照实际损失数额进行赔偿。

选择二：更换全新合格设备，供货方需在约定时限内，免费为采购方更换同型号、全新且符合国家及合同质量标准的合格设备，完成设备的运输、安装、调试及验收，确保设备立即投入正常临床使用。如给采购方造成损失，供货方还应按照实际损失数额进行赔偿。

5. 质保期限延长：若处置方式为更换全新设备，则质保期应以新设备更换完成，验收合格之日起重新计算。


